| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 除颤监护仪 |  | 总数量：9台 | 预算总金额（万元） | 62.5 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |  |
| *1 | 基本要求 | 可对成人、小儿（含婴儿）患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步体外除颤治疗、体外同步心脏复律治疗、体外起搏治疗，并具有心电等生命体征监测功能。 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和FDA或CE认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 除颤功能 |  |  |  |  |  |
| ·3.1.1 | 除颤模式 | 手动异步除颤、同步复律，体外自动除颤（AED） |  |  |  |  |
| *3.1.2 | 除颤波形 | 双相波 |  |  |  |  |
| ·3.1.3 | 智能调节除颤波形技术 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.1.4 | 能量范围 | 覆盖（2-200）J，≥15档 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 能量误差 | ≤±10% |  |  |  |  |
| ·3.1.6 | 200J充电时间 | ＜6s |  |  |  |  |
| 3.1.7 | 除颤电极板类型 | 成人/儿童一体化 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | 除颤手柄按键功能 | 能量选择，充电，放电 |  |  |  |  |
| *3.1.9 | 同步除颤功能 | 具备，且在心电图上有放电位置的标示 |  |  |  |  |
| 3.2 | 监护功能 |  |  |  |  |  |
| *3.2.1 | 心电 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 心电分析、报警功能 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.2.2 | 血氧饱和度 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.2.3 | 无创血压 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.3.4 | 体温 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.3 | 起搏功能 |  |  |  |  |  |
| ·3.3.1 | 体外起搏模式 | 按需起搏，固定起搏 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 体外起搏脉冲宽度 | 20ms或40ms(误差±10%) |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 起搏频率 | 覆盖（40-170）次/分 |  |  |  |  |
| ·3.3.4 | 起搏电流 | 20ms：覆盖（10-200）mA 40ms：覆盖（10-140）mA |  |  |  |  |
| 3.4 | 其它功能 |  |  |  |  |  |
| ·3.4.1 | 显示屏尺寸 | ≥8英寸 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 操作界面语言 | 中文 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 电池充放电次数 | 能量达到200J的除颤次数≥100次 |  |  |  |  |
| 3.4.4 | 开机时间 | ＜5s |  |  |  |  |
| 3.4.5 | 打印功能 | 自动打印除颤记录 |  |  |  |  |
| 3.4.6 | 防水防尘级别 | ≥IPX4 |  |  |  |  |
| 3.4.7 | 电源线类型 | 220VAC，50/60Hz，国标三插制式插头 |  |  |  |  |
| ·3.4.8 | 自检 | 主机具备关机自检功能，具备每天，每周定期自检，具备自检待机状态指示。 |  |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示：电池电量报警，极板安装报警，心电导联线报警，机器故障报警 |  |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报近三年不良事件情况 |  |  |  |  |
| *6 | 配置需求 | 除颤器主机、多功能除颤极板（成人、儿童二合一）、自动除颤电缆（含AED电极片）、起搏缆线、心电导联线、电源线、电池、除颤导电糊 |  |  |  |  |
| ·7 | 无创血压/血氧附件 | 具备 |  |  |  |  |
| 8 | 配套医用试剂耗材 | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款 |  |  |  |  |
| 8.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 厂家填写“是”与“否” |  |  |  |  |
| 8.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格 |  |  |  |  |
| 9 | 物联网支持功能 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪等设备，应包括波形、体征、报警等信息 |  |  |  |  |
| 9.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。 |  |  |  |  |
| *10 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| 10.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |
| 10.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| 10.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |  |
| 10.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| 10.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |  |
| 10.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| 10.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |  |
| 10.9 | 交货期 | 合同签订后2个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |