| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 气腹机 | 总数量（台/套） |  | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 用于腹腔镜手术提供CO2气体维持手术空间功能 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备CFDA、CE认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 压力设置 |  | 最大压力≥24mmHg |  |  |  |
| 3.2 | 气体流量 |  | 最大流速≥40升/分钟 具备气腹针模式 |  |  |  |
| 3.3 | 气腹管 |  | 可重复使用气腹管，可高温高压灭菌 |  |  |  |
| 3.4 | 保护功能 |  | 具有气流过压保护功能,自动泄压系统以防止压力过高 |  |  |  |
| 3.5 | 显示模式 |  | ≥5.7英寸，具有数字化显示功能 |  |  |  |
| 3.6 | 显示功能 |  | 可显示设置及实际流量与腹压信息数预设压力和流量，显示预设和实际注气压力和流量 |  |  |  |
| ·3.7 | 小儿模式 |  | 具备小儿模式 |  |  |  |
| 3.8 | 加热模块 |  | 具备加热模块 |  |  |  |
| 3.9 | 安全报警 |  | 具备安全报警装置 |  |  |  |
| 3.10 | 气瓶显示功能 |  | 带气瓶容量显示 |  |  |  |
| 3.11 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  |  |
| *4 | 配置需求 |  | 主机1台、配套管路≥10套 |  |  |  |
| *5 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 5.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 5.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |
| 5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 5.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 5.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 5.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |
| 5.9 | 交货期 |  | 合同签订后2个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |