| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 振动排痰机 | 总数量（台/套） | 22 | 预算总金额（万元） | 127 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |  |
| *1 | 基本要求 | 用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出 |  |  |  |  |
| ·2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证 |  |  |  |  |
| *3 | 输出方式 | 双路输出，适用于成人、儿童 |  |  |  |  |
| 4 | 显示方式 | 大屏幕液晶显示，中文菜单操作 |  |  |  |  |
| ·5 | 即放即停 | 具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作 |  |  |  |  |
| ·6 | 软轴长度 | ≥1.8米，不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换 |  |  |  |  |
| ·7 | 反馈控制电路 | 保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著 |  |  |  |  |
| ·8 | 超静音设计 | ≤50dB，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰 |  |  |  |  |
| 9 | 操作模式 | 自动、手动两种操作模式，时间、频率随时可调 |  |  |  |  |
| ·10 | 频率范围 | 手动模式 (10-60）Hz，（600-3600）转/分，频率可调，步距lHz 自动模式 (10-30) Hz, （600-1800）转/分，步距lHz |  |  |  |  |
| 11 | 自动模式（四种） | P1自动程序模式（15-20）Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择； P2自动程序模式（20-25）Hz，适合体质较好或需进行治疗的病人 P3自动程序模式（20-25）Hz，适合体质较好或需进行治疗的病人 P4自动程序模式（20-30）Hz，适合体质强壮病人 |  |  |  |  |
| 10 | 叩击换向器 | 90度固定角度叩击头，动力手柄可360°旋转 |  |  |  |  |
| 12 | 定时时间 | 手动模式定时时间为（1-60）min可调，步距为1min，误差为±1%； 自动模式分多档，误差为±1%。 |  |  |  |  |
| *11 | 配置需求 | 可根据客户需求对叩击头进行灵活组合，每台需配置各种型号叩击头≥2个 |  |  |  |  |
| *12 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| 12.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |
| 12.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| 12.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |  |
| 12.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| 12.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |  |
| 12.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| 12.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |  |
| 12.9 | 交货期 | 合同签订后2个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |