## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用吊塔 |  | 总数量（台/套） | 8 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于外科供气、负压、供电等终端转接和物品的摆放，满足临床使用需求
*2 | 资质认证 | 具备（ISO9001或CE）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 材质要求 | 高强度、耐腐蚀铝合金材料
·3.2 | 悬臂旋转角度 | ≥340°
·3.3 | 气体终端 | ≥5个（至少包括2个氧气终端、2个负压吸引终端和1个医用空气终端），气体终端可根据相应国际标准定制
3.4 | 电源插座 | 10A（国标）≥10个
3.5 | 网口 | 至少具备1个RJ45通讯终端
3.6 | 仪器托盘 | ≥2层，承重≥50kg,托盘边缘具备边轨
3.7 | 抽屉 | ≥1个
3.8 | 输液架 | ≥1个
3.9 | 刹车或锁定 | 具备刹车或锁定功能
3.1 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 仪器托盘≥2;抽屉≥1;输液架≥1
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。