## 2.1设备参数
技术参数需求表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
·1 | 基本要求 | 系统升级全面优化现有的预约、检查、洗消等工作流程，提高科室工作效率与检查质量。兼容性好，必须支持科室现有数据接口，主要设备型号包括消化内镜主机奥林巴斯290以及消化内镜主机奥林巴斯290SL。
2 | 资质认证 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
3 | 技术和性能参数 | *所有产品均为国产品牌
3.1 | 平台整体要求 | 系统运行及部署方面：
1.基于当前主流操作系统和数据库设计，支持服务器集群容错工作模式。
2.整套系统采用平台化、一体化的设计，平台上各个系统采用同源同构的设计，相互之间可以实现无缝集成。
·3.客户端支持WIN 7 64位
4.系统提供7×24小时运行，可支持数据容灾。
5.系统在生产环境部署，项目实施工作不能影响医院现有工作。
数据存储及交互方面：
1. 支持DICOM 3.0 Storage SCP（影像存储）、SCU（影像发送）、Query/Retrieve（查询获取）。
2. 支持DICOM 3.0 Comliant Compression（压缩服务）和Storage Commitment (存储验证服务）。
3. 为杜绝形成信息孤岛，系统需符合IHE（Integrating the Healthcare Enterprise）医疗信息系统集成规范。
4. 支持HL7标准,WebService或中间件方式的集成方式。
5. 提供IHE-C基础PACS标准规定整体通过合格证书。
6.系统设计符合IHE、HL7、CDA、FHIR、DICOM、MST_GIE等数据标准。
* 7.无缝兼容历史数据。
用户使用方面：
1.需提供定制化服务，满足医院的实际工作需要。
2.提供高清级采集卡6块，采用PCI Express通道，为应用中的高清视频捕捉提供高宽带要求。支持标准微软DIRECTSHOW架构及支持流媒体采集。支持win7系统。
3.2 | 预约登记（1套） | 预约信息交互及流程：
1.按照医院信息化要求，根据HIS提供的信息，将病人基本资料及临床检查信息自动获取模块。
2.支持两种流程，HIS正常时按照HIS/RIS融合流程进行，HIS发生故障时按照RIS流程进行，不影响医院业务。
·3.该项目仅支持本系统产生的数据的应用和管理，不允许导出从HIS或PACS等其他系统获取的病人基本信息及相关医疗数据，此类数据仅支持展示，出具承诺书。
程序功能：
1.提供患者登记功能，产生患者排队队列。无缝接入现有检查预约平台，支持整体预约排队。
2.支持条形码、磁卡、电子健康码输入。
3.可接收来自HIS的电子申请，也可以输入纸张申请；
4.对不同申请类型的病人显示不同的颜色和优先级；
5.可直观显示各个检查室的患者分配情况；
6.提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息；
7.支持可视化的排队安排界面，护士可快速对病人进行预约排队安排;
8.预约签到：对于已预约病人，根据预约信息签到并安排检查。并可补充登记检查信息。
9.分诊调整：对因故不能立即检查的病人，可人工调整其分诊排队顺序。对急诊病人，也可提前排队顺序。
10.语音叫号：分诊台可播放语音叫号。语音信息需能读出病人中文姓名等各种信息。
11.绿色通道病人处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的病人提供特别处理流程。非特殊病人必须先收费后检查。
3.3 | 图文报告（10套） | 程序功能：
1.支持界面和流程个性化定制
2.候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示
3.可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。
4.多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像
5.报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示
6.支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。
7.可以将病例标记为“典型病例”，以供科研和教学使用。医生可以建立个人病例收藏夹
8.支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式
9.报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式
10.图像描述：支持报告中对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。
11.具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出
12.可在后台对示意图进行部位与示意图坐标位置的关联设定，设定完成后可根据采集图片的部位自动在示意图上对应的坐标位置进行自动标注。
13.具备自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下
14.根据图像数量，自动选择报告格式。
15.支持当前病人历史检查的调阅、引用功能
16.支持批量导出患者的图像、视频和报告
17.支持建立科研教学库；将典型病例或感兴趣病例添加至科研教学库。
18.提供可定制的数据统计功能
影像采集及存储：
1.支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频等
2.支持内镜、超声高清信号采集，分辨率最大可1920*1080。
3. DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。
4.支持图像的自动裁剪，无论采用何种品牌的内镜设备，报告打印时系统均可根据图像的情况自动将黑边剪切掉，无需选择内镜型号进行手工设置。
5.提供脚踏开关控制采集图片操作。
6.可将图像导出成BMP、JPG、DCM等计算机通用格式
7.采集的动态视频可进行二次提取，且提取的静态图像无模糊与拉毛现象
8.静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。
9.采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。
10.支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟
3.4 | 主任管理模块 | 用户创建及权限分配:
1.支持按用户类别或者组类别赋予使用权限。
2.系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。
3.每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。
程序功能:
1.支持特殊疾病的统计和查询。
2.支持阳性率统计。
3.支持将检查信息导出到Excel。
4.支持登记员工作量统计，检查技师工作量统计。
5.支持按时间段工作量统计。
6.支持检查项目明细统计。
7.支持申请科室明细统计。
8.支持报告医生、审核医生工作量统计。
9.可根据科室的工作需要，设计定制化的统计报表，报表可导出电子表格，或者直接进行打印。
10.可根据科室管理的需要，设计定制化的绩效统计报表。报表可导出电子表格，或者直接进行打印。
3.5 | 洗消追溯系统 | 安装部署及培训:
1.内镜清洗追溯管理系统基本功能包括内镜洗消追溯和内镜使用追溯管理功能。符合国家卫生部发布的《内镜清洗消毒操作技术规范》；
2.系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有详细的日志记录功能。
*3.根据医院信息化要求支持与医院内窥镜系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享；
4.系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式。
5.提供洗消系统的整体安装与培训。
程序功能:
1.采用RFID自动识别技术，采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗，次洗，浸泡，末洗，干燥等环节
*2.系统根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程；
*3.提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示。
4.系统支持各个环节异常操作系统实时记录。
5.提供各流程环节详细工作量统计数据报告，各流程环节所有数据按条件组合查询；
*6.支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、性别、年龄、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长等；
7.支持各岗位工作量统计和分析；
8.按医院要求，可实现日常单据打印；
9.可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。
10.病人追溯：可追溯患者在院内使用过的历次的内镜信息，使用时间，检查医生及相关清洗消毒信息；
11.内镜追溯：支持内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息；
12.人员追溯：支持操作人员所有洗消记录，洗消结果，异常情况的详细追溯；
13.设备追溯：支持追溯清洗工作站，全自动清洗机设备使用次数和详细运行参数等；
14.可支持语音播报功能，对异常环节、已完成等节点进行语音提示。
15.可通过大屏幕显示当前有洗消信息，显示内容可以定制。
16.对于提醒信息，大屏幕自动弹出提示框，明显提示。
17.系统预置多种用户角色权限，支持精细化模块权限管理，支持自定义角色功能，可由用户自行定义角色，并且分配自定义角色的明细权限；
18.支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理；
19.支持基础数据管理，知识库管理，操作日志等后台操作模块管理；
20.支持不同使用病人、不同类型内镜洗消过程自定义配置。
3.6 | 信息化集成要求 | 信息化集成按照现有接口进行升级
4 | 售后条款 | 在项目验收合格之日起【36】个月内，对项目提供免费维护（以下简称“免费维护期”）。免费维护期内，中标方负责软件的免费升级、维护和技术支持，中标方需对院方提出的问题进行响应，建立维护记录，并交付院方留存，中标方提供每个季度巡检一次并出具详细的分析报告。工作说明书对免费维护期有特殊约定的，按工作说明书执行。
4.1 | 保修年限 | 提供≥3年免费原厂质保服务,并在收到中标通知书10日内向需求方提供原生产厂商的授权函及承诺函。
4.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
4.3 | 服务及实施要求 | 1.服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟内响应，必要时2个小时内到现场，4个小时内解决问题。 2.项目实施需由原厂工程师完成 3..提供原厂售后服务承诺函 4.服务期内提供每年免费走访和一年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告
4.4 | 培训 | 提供不少于3个工作日的需求科室使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
4.5 | 交货期 | 签订合同后3个月内交货
4.6 | 付款方式 | 签订合同且安装软件后付30%，验收合格后付65%，验收合格质保期满后付5%。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。