## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 分枝杆菌快速培养仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 90
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于分枝杆菌的培养和检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 设备容量 | ≥1000孔位
3.2 | 检测原理 | 荧光增强检测
·3.3 | 显示屏要求 | 全中文彩色触控显示屏，≥800*480像素，中文人机交互画面，可显示系统状态及各培养箱中各孔位实时状态及完整培养曲线
·3.4 | 报阳时间 | 4～11天
3.5 | 实时监测 | 具有孔位状态实时监控功能，中断、新放置或缺失等状态可自动刷新，且数据不丢失
3.6 | 自动校正 | 具备自动校正功能
3.7 | 液流驱动方式 | 具备液流驱动方式
3.8 | 质检系统 | 具备质检系统
3.9 | 定位系统 | 使用XY轴辅助定位系统，降低软件架构复杂性，增强容错容差性
·3.10 | 数据存储 | 配置SD卡，能存储每个孔位半年内的培养监测数据
*3.11 | 自动接种 | 具备自动接种功能
3.12 | 微生物药敏分析系统 | 具备
·3.13 | 配套仪器 | 配套麦氏比浊计、多通道磨菌仪
·3.14 | 自动分析软件 | 具备
3.15 | 内置条码扫描仪 | 具备
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光等警报
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机及相关配件1套、工作电脑1套、UPS1台
5 | 安装要求 | 厂家负责免费安装调试
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货