## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 超声手术系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 具有超声切骨、磨骨功能，可满足精细骨科开放手术和椎间孔镜手术需求
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | 具备彩色触摸液晶显示屏
·3.2 | 工作频率 | （20-40）KHz
·3.3 | 最大工作振幅 | ≥200μm
·3.4 | 最大输出电功率 | ≥150W
3.5 | 冲洗装置 | 具备
3.6 | 术中自动持续冲洗 | 支持
3.7 | 冲洗流量 | 0ml/min～99ml/min，误差±10ml/min
3.8 | 刀头种类 | 至少包含磨骨刀和切骨刀两大类刀头
3.9 | 脚踏开关 | 具备，支持输出功率、冲洗流量调节
3.10 | 主机重量 | ≤25Kg
3.11 | 主机扩展功能 | 可通过扩展满足磨钻功能
3.12 | 设备防电击类型 | 满足或优于I类BF型
3.13 | 报警及安全指标 | 至少具备手柄故障、刀具故障、主机故障的功能报警
3.14 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台、 满足超声切骨和磨骨功能的手柄≥2个；脚踏开关1个、其他配套配件：至少包括刀具扳手1个、注水帽1个、手柄扳手1个
5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □无配套耗材 □开放耗材 R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 超声手术系统 |  | 设备项目编号： | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 超声切骨刀具 | 刀头 | 100
2 | 超声磨骨刀具 | 刀头 | 50
3 | 超声手术系统附件-超声骨刀刀头 | 刀头 | 200
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。