## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术动力系统 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于常规开颅、急救开颅、脑出血、血肿引流等及其他神经外科手术
*2 | 资质认证 | 具备CFDA（NMPA)认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 主机显示屏 | 液晶显示屏
3.1.2 | 主机输出通道 | ≥2个
3.2 | 马达
3.2.1 | 工作噪音 | ≤65dB
3.2.2 | 动力马达线缆长度 | ≥1.8m
3.2.3 | 速度调节 | 脚踏开关控制，无极调速
3.2.4 | 刀头连接 | 快接式
·3.2.5 | 最高转速 | ≥80000r/min
·3.3 | 防水脚踏开关 | 脚踏开关IPX8级防水
3.4 | 正反转切换功能 | 具备
3.5 | 速度调节 | 脚踏开关控制，无极调速
3.6 | 工作手柄
·3.6.1 | 手柄种类 | 种类≥4种，包括长直磨钻、长弯磨钻、颅骨钻、颅骨铣手柄
3.6.2 | 消毒方式 | 支持高温高压消毒
·3.7 | 磨钻头 | 配备种类≥2，其中包括金刚砂球形磨钻头、 钨钢球形磨钻头
3.8 | 开颅钻
·3.8.1 | 开颅钻转速 | ≥1500r/min
·3.8.2 | 开颅钻头自停功能 | 具备，且钻透颅骨后自停
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.1 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求(每台/套） | 1、主机1台 2、微电机及电缆≥2套 3、颅骨钻手柄、颅骨铣手机、磨钻手柄1套 4、脚踏开关1个 5、主机预装配套软件1套 6、配套使用的开颅钻、铣刀、金刚砂球形磨钻头,钨钢球形磨钻头各5个 7、器械配套专用消毒盒1套
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。