## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动毛细管电泳仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于血清蛋白电泳检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 方法学 | 琼脂糖或毛细管电泳法
·3.2 | 检测通道 | ≥8通道
·3.3 | 毛细管直径 | ≤25µm
·3.4 | 检测项目 | 血清蛋白电泳、免疫分型电泳、血红蛋白电泳
3.5 | 血清蛋白检测速度 | ≥90样本/小时
3.6 | 免疫分型检测速度 | ≥10样本/小时
3.7 | 检测器 | 氘灯或者二极管
·3.8 | 样本位 | ≥100
3.9 | 条码系统 | 标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别
·3.10 | 连接流水线功能 | 具备
3.11 | 检测波长 | (200-600) nm
3.12 | 软件系统 | 自动分析结果
3.13 | 打印报告 | 可打印病人报告和图谱
3.14 | 数据存储 | ≥1000个样本
3.15 | 质控管理系统 | 具备Westgard或L-J质控功能
3.16 | 报警及安全指标 | 具备故障报警
3.17 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机 1台 ，操作电脑 1台，打印机1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 联网功能 | 双向连接LIS或HIS系统
*7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。