## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血液分析系统带阅片 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于筛查血液疾病、各类炎症及出血，并对制备的血涂片进行自动阅片计数
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 全自动血液分析仪部分
*3.1.1 | 检测速度 | ≥100标本/小时
3.1.2 | 报告参数 | ≥32项，并具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度分类功能
3.1.3 | 样本用血量 | ≤100ul
·3.1.4 | 标配功能 | 无需单独试剂检测有核红细胞，并能自动对白细胞计数进行校正
3.1.5 | 复检功能 | 能自动追加检测幼稚细胞
·3.1.6 | 特定检测并报告功能 | 有网织红细胞血红蛋白含量检测功能
·3.1.7 | 低值检测 | 同时具有低值白细胞、低值血小板功能
3.1.8 | 血小板计数准确性 | 有单独的低值血小板检测通道，并对该通道进行校准， 精确度≤2.5%（PLT≥100*109/L） 精确度≤5.0%（20*109/L≤PLT≤100*109/L）
*3.1.9 | 质控品及校准品 | 质控品及校准品有CFDA及FDA认证；质控品同时包含所有检测血球检测项目，有网织红细胞认证校准品。
·3.1.10 | 附加功能 | 可检测并报告造血干细胞
·3.1.11 | 其他检测功能 | 应具有全自动检测网织血小板的检测功能
3.1.12 | 体液检测功能 | 能对胸水、腹水、脑脊液等体液进行红细胞和白细胞计数和分类,并具有原厂配套的经CFDA注册的双水平质控品
3.1.13 | 环保要求 | 血红蛋白测定试剂应符合环保要求，不含有毒氰化物
3.1.14 | 检测线性 | 1. 白细胞：0-400 109/L 2. 红细胞：0-8 1012/L 3. 血小板：0-4000 109/L
3.1.15 | 精确度 | 1. 白细胞：≤3.0% 2. 红细胞：≤2.0 % 3. 血红蛋白：≤2.0% 4. 血小板：≤5.0 %
3.2 | 全自动阅片仪部分
·3.2.1 | 自动阅片速度 | ≥30标本/小时；
3.2.2 | 显微镜放大效果 | 10倍、50倍、100倍的图像
·3.2.3 | 全自动处理 | 自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片，进样、扫描、定位、加样、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化
3.3 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.4 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 自带质控分析软件：支持自动室内、实时室间质控程序，可存储≥1000个质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图
4.2 | 硬件 | 全自动血液分析仪1台，自动阅片机1台，联机轨道1套，电脑1台
4.3 | 随机耗材 | 自带质控校准质控品一套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 联网功能 | 具备连接医院LIS系统功能
*7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。