## 2.2设备配件参数
配件技术参数需求表
序号 |  | 招标参数和性能要求 | 备注
1 | 适用范围 （描述配件适用设备） | 适用于，符合DICOM3.0标准的三参数（mCBF、ATT、aCBV）脑部ASL MRI 医学图像的显示和处理。
2 | 配件清单 （描述配件名称和数量） | 3DASL医学图像处理软件1套。计算机辅助设备主机8G内存、CPU AMD5600、128G+1T硬盘，23.8寸显示器，键盘鼠标。
3 | 技术要求 （描述配件技术特点） | 适用于西门子VIDA 5延迟pCASL扫描DICOM图像后处理。导入后自动计算生成测定结果，提供左右大脑、小脑、左右额叶、顶叶、颞叶、枕叶、左右大脑前动脉（脑膜支、深穿支）、大脑中动脉（脑膜支、深穿支）、大脑后动脉脑膜支、脉络膜前动脉等大脑主要动脉供血区域，以及海马、后扣带回、前扣带回、旁扣带回、海马旁回、杏仁核、尾状核、豆状壳核、苍白球、丘脑等边缘系统平均脑血流量mCBF、动脉到达时间ATT、动脉脑血容量aCBV。提供上述区域500ms、1000ms、1500ms、2000ms、2500ms的脑血流量CBF。提供上述区域和每个PLD的左右差异指数、同侧大脑差异指数、同侧小脑差异指数计算。
4 | 资质条件（可根据项目情况修改）
4.1 | 投标企业资格 | 投标商成立3年以上，注册资金超100万人民币以上，须具有医疗器械软件生产许可、医疗器械软件注册证。并在过去五年内无重大产品事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照。
4.2 | 技术实力 | 投标人在北京市内具备长期稳定的服务能力，配备专职工程师辅导软件使用，并提供北京市内办公场所的书面证明材料。
4.3 | 服务经验 | 投标人具备同医学图像处理软件的维保经验，并提供另外一家已使用该软件医院的书面证明材料。
4.4 | 供应能力 | 投标人必需在北京市设有办公场所，并提供相应的租房合同或房产证明资料。
4.5 | 响应时间 | 合同签订后2周内现场安装及操作培训
4.6 | 质量保证 | 保障软件安装成功，并处于正常使用状态
5 | 其他要求 （描述安装、培训、保修等要求） | 投标方负责安装、测试、培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。