## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 营养不良分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 测量人 体成分组成,如去脂体重、四肢骨骼肌质量、骨骼肌指数、相位角等参数
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
2.1 | 资质认证 | CE
3 | 技术和性能参数
3.1 | 便携性 | 便携式设备，便于床旁检测
·3.2 | 便利性 | 测量参数可在设备上实时显示
·3.3 | 营养筛查量表 | 设备内置MNA、MUST、NRS-2002营养筛查量表
·3.4 | 生物电阻抗矢量分析 | 具备生物电阻抗矢量分析功能
3.5 | 内置电池 | 内置可充电电池，连续工作时间》8小时
3.6 | 测量电阻范围 | 1-1300Ω
3.7 | 测量精度 | ≤±0.1Ω
·3.8 | 水化评估参数 | 可直接评估患者水化状态，并区分脱水、正常、过多患者
·3.9 | 营养评估参数 | 可直接评估患者营养状态，识别营养不良风险患者，并区分营养不良、营养正常状态
4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
6 | 配置需求 | 主机1台及配套附件一套，电极片≥100片 |  |  |  | （合包参数需标注不同科室的模块及附件的分配）
7 | 配套医用试剂耗材 | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款
7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 填写“是”与“否”
7.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*8 | 售后条款
8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。