| 技术需求表（服务类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 心电信号模拟和压力测量扩展模块软硬件开发 | 单价 （万元） | 45 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 45 |
| 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注 |
| *1 | 服务要求 | 进行心电信号模拟检测模块和压力测量扩展模块设计，按用户要求指标完成软硬件开发，形成上述模块的产品样机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求 |  |  |  |  |  |
| 一 | 技术开发方案 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 心电信号模拟模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方波信号发生器准确度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 频率0.2～2.5Hz范围 | 不低于±1% |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 电压0.5～2.0mV范围 | 不低于±2% |  |  |  |  |  |
| 2 | 正弦波信号发生器准确度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 频率0.1～100Hz范围 | 不低于±1% |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 电压0.5～2.0mV范围 | 不低于±2% |  |  |  |  |  |
| 3 | 模拟窦性心律信号发生器准确度 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 心率（20～300）次/分范围 | 不低于±1% |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 电压一般包括0.5mV、1.0mV、1.5mV、2.0mV范围 | 不低于±1% |  |  |  |  |  |
| *4 | 心电信号模拟模块参照标准 | 数字心电图机JJG 1041-2008 表1检定设备一览表 要求数值 |  |  |  |  |  |
| *5 | 软硬件设计方案 | 要求提供硬件设计框图、软件流程图和说明文件 |  |  |  |  |  |
| （二） | 压力测量扩展模块 |  |  |  |  |  |  |
| *1 | 压力标准器 | 提供选型产品型号及具体指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 测量范围 | 至少包含0～50kPa |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 压力示值最大允许误差 | 不大于±0.4kPa |  |  |  |  |  |
| *2 | 控制单元 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 模块内部环境温度控制单元 | 具备，提供具体实现方案 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 测量程序控制单元 | 具备，提供具体实现方案 |  |  |  |  |  |
| *3 | 压力发生器 | 提供选型产品型号及具体指标 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 造压范围 | 至少包含0～100kPa |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 最小调节细度 | 不大于100Pa |  |  |  |  |  |
| 4 | 计时器分辨力 | ≤0.1s |  |  |  |  |  |
| 5 | 硬质圆柱 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 周长范围 | 至少包含（120-600）mm，≥3个，用户最终确定数量和具体尺寸 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 高度范围 | （80-150）mm |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 内置硬质容器 | 500ml±2% |  |  |  |  |  |
| ·6 | 压力测量扩展模块软件要求 | 要求提供设计各功能流程图和说明文件 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 止血时间测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 压力控制抗干扰能力测量模块（仅对全自动气压止血带机） | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 加压上升时间测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 压力设置值与袖带压力示值的一致性测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 气密性测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 袖带压力示值误差测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 压力波动度测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 校准结果自动判断模块测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 对外通讯模块测量模块 | 具备 |  |  |  |  |  |
| 7 | 人机交互接口 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 液晶显示器 | 可显示输入数据和自检、测量结果 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 键盘 | 可根据用户需求定制 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 对外通讯接口 | 可根据用户需求定制 |  |  |  |  |  |
| *8 | 压力测量快检模块 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 压力传感器数量 | 镶嵌于硬质圆柱外壳上，≥3个 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 压力测量范围 | 不低于（0-50）kPa |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 控制单元 | 具备键盘输入、显示和合格判定功能 |  |  |  |  |  |
| *9 | 软硬件设计方案 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 硬件设计方案 | 提供各模块的详细设计方案及图纸 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 软件设计方案 | 提供以上各模块软件流程图及设计说明 |  |  |  |  |  |
| 二 | 验收考核办法 | 提供一套心电信号模拟和压力测量扩展模块软硬件产品样机和技术资料 |  |  |  |  |  |
| 三 | 交货期 | 合同签订后6个月内交货 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |