## 医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于胰胆管的内窥镜检查和内窥镜手术，为微创手术术者提供手术视野 | 建议在基本要求里明确采购内容
*2 | 资质认证 | 符合CFDA、CE认证 | 如果不是整机是否具备相应证书
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 工作长度 | ≥450mm
·3.2 | 末端直径 | ≤7.5Fr.
·3.3 | 工作通道内径 | ≤3.6Fr.
3.4 | 视向角 | 0°
3.5 | 视野角 | ≥90°
3.6 | 扭矩稳定，向左向右1：1旋转 | 具备
3.7 | 双向扭转角度 | 向上≥160°，向下≥120° | 旋转角度
·3.8 | 兼容性 | 需与手术室现有STORZ高清2代摄像主机兼容
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.10 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
4 | 配置需求 | 胆道镜1根； 纤维导光束（直型接头，总长度≥230cm，直径≥2.5mm）1根； 可旋转抓钳（直径10mm，长度≥36cm）1把； 可弯曲抓钳（双动钳口，1mm，工作部分长度750mm）1把； 活检钳（可弯曲，双动钳口，尺寸：1mm，工作部分长度：750mm）1把； 直微型刀（可延展，规格：5mm，长度：31cm）1把； 尖微型刀（可延展，规格：5mm，长度：31cm）1把； 消毒盒（医用专用消毒盒，可高温高压消毒）1个 | （合包参数需标注不同科室的模块及附件的分配）
5 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后 3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。