## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 智能自助取药机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于医院发热、传染病门诊或门诊药房等，实现患者全天24小时自助取药。系统与医院HIS实现无缝隙连接。整套设备由药品储存系统、药品发放传送系统、药品自助购买领取操作终端和软件管理系统组成
*2 | 资质认证 | ISO质量体系认证或CE认证，软件著作权
3.1 | 发药机主机尺寸 | L≤1650mm D≤1300mm H≤2800mm
3.2 | 占地面积 | ≤1.5m²
3.3 | 整体功能 | 可进行药品的名称、批号、效期、基数、使用数量、实时库存、计价录入、生成处方等信息记录，并可进行数据统计、查询、分析等
3.4 | 操作面板要求 | ≥32寸触摸屏操控、配备扫描枪、医嘱信息小票打印、语音提示
3.5 | 存放药品 | ≥150种规格大小不同的盒装药品
3.6 | 储药量 | 药品≥2000盒
3.7 | 储位层数 | ≥7层，每层≥30列
3.8 | 药槽可自由调节 | 具备
3.9 | 出药方式 | 自动
3.1 | 发药流程 | 患者通过发药机内置扫码枪扫描处方条码、或二维码，大屏幕出现处方信息，患者阅读后确认，按屏幕提示在处方回收处放入纸质处方后，发药机自动发出药品，并打印医嘱单，患者取走药品和医嘱单。如有用药疑问，可通过视频对讲与医院值班药师进行用药咨询
3.11 | 发药速度 | 处方≥180张/小时
3.12 | 机器密闭性 | 整机密闭式
3.13 | 药品双重复核 | 红外检测＋视觉复核系统（或类似技术）
3.14 | 药品核对功能 | 通过视觉核对技术（或类似技术）对每盒药品进行图像识别、图像可留存、可溯源
3.15 | 错药回收功能 | 具备
3.17 | 处方回收功能 | 发药机具有纸质处方回收功能
3.18 | 补药功能和退药功能 | 支持按计划补药和临时补药两种模式；支持一键退药功能
3.19 | 补药功能 | 上药端内嵌条码枪、触控屏，可以通过条码核对、图像核对方式进行补药，药槽具备指示灯显示所需补药位置
·3.20 | 补药方式 | 补药发药同时进行、先进先出
3.21 | 查询统计功能 | 药品库存的实时储药量、日发药量、药品供应商、生产日期和效期
3.22 | 取用补充记录 | 提供药品消耗统计、查看取用和补充记录
3.23 | 数据统计 | 提供数据统计报表服务，可根据需要打印报表
3.24 | 首字母快速取药 | 支持药品名称的首字母快速取药
3.25 | 取药流程追溯 | 提供医嘱取药和主动取药等方式，严谨取药流程，方便药品追溯
3.26 | 开机自检功能 | 能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常
3.27 | 监控功能 | 具备24小时不间断监控摄像
3.28 | 存储监控要求 | 设备硬盘保存监控摄像数据≥30天
3.29 | 自动消毒功能 | 取药口具备自动紫外消毒功能
3.30 | 出药口 | 整处方一次性出药
3.31 | 出药提示 | 药品出口具备出货成功提示功能
3.32 | 安全性能 | 具备急停按钮、电机过热、过流、过载、自动故障显示
3.33 | 缺药报警功能 | 设备可以设置药品库存下限，药品用量、余量、缺药报警
3.34 | 药品锁定报警 | 药槽内出药驱动器如遇异常锁定，蜂鸣报警的同时工作站弹窗提示
3.35 | 效期管理 | 设备具备库存管理、严格按医嘱取药功能，药品的批号接近效期会有弹窗提醒
3.36 | 防盗功能 | 设备配备触动报警防盗功能
3.37 | 连接接口 | 具备与医院HIS系统对接的接口
*4 | 配置需求 | 智能自助取药机1套，热敏打印纸≥20卷
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。