## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 智能药架 |  | 总数量（台/套） | 9 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于药品存放，可显示药品、规格、库存等信息，支持定制
2 | 资质认证
*2.1 | 软件著作权 | 具备
·2.2 | CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 设备尺寸 | 1.2m≤长≤1.3m，0.4m≤深≤0.5m，2.0m≤高≤2.2m
·3.2 | 储位 | ≥24格，每储位空间≥45升
3.3 | 承重要求 | 单台设备可存放药品总重量≥100kg
3.4 | 显示要求 | 每储位具备独立的电子信息标签，显示对应药品名称、库存量以及特殊标识等信息
3.5 | 引导功能 | 每储位具备提示≥3名药师同时取药的设计
3.6 | 上药要求 | 系统自动生成上药单
3.7 | 库存调整功能 | 具备
·3.8 | 处方兼容性 | 同一处方的药品支持智能药架与普通药架共同使用
3.9 | 系统管理功能要求 | 包括药品维护、出库管理、入库管理、处方明细查询、库位管理、库存管理、盘点管理、用户管理等
3.9.1 | 药品维护功能 | 通过拼音简写、药品编号、药品名称、药品条码、生成厂家或二级库位查询本药库所有药品信息
3.9.2 | 出库管理功能 | 显示当天的出库处方信息，也可以选择其他日期或者输入查询条件
3.9.3 | 处方明细查询功能 | 查看处方明细，包括：患者ID、患者姓名、处方号、处方时间、领药科室、领药人、药品名称、药品规格、生产厂家、取药数量、库位号、设备号、几行几列等详细信息
3.9.4 | 库位管理功能 | 显示所有货架设备信息。主要包括库位编号、货架组号、行号、列号、状态等
3.9.5 | 库存管理功能 | 显示所有库存信息，点击设备列表可以切换货架，也可输入药品名称、拼音或者按照编号查询药品的库存信息
3.9.6 | 用户管理 | 查询所有可以登录的用户账号信息。支持新增、修改、删除
*3.10 | 工作量统计功能 | 具备
3.11 | 拓展功能 | 每台设备可单台使用，也可以多台串联使用，串联数量无限制
*3.12 | 接口要求 | 可与医院HIS系统进行对接
3.13 | 技术文件 | 可配合院方提供相应的技术文档、如使用说明等
3.14 | 安装要求 | 需按科室要求将设备放置到位，并安装完成，可正常使用。
*4 | 配置需求(本包) | 药架9个，扫码枪≥1个，打印机1台，工作站1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。