## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液透析机 |  |  | 总数量 （台/套） | 8 | 预算总金额 （万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证，CE或FDA认证。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 功能模式 |  | 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/可连接中心供液系统
3.2 | 显示系统 |  | ≥10英寸彩色液晶显示屏幕；中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形
3.3 | 清洗消毒 |  | 化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化；具备强制冲洗功能，透析液吸管可联机清洗消毒
3.4 | 治疗曲线 |  | 可调钠曲线、超滤曲线，多种可选择的程序；曲线可单独使用或与超滤程序组合使用
·3.5 | 透析液流量 | 可调钠曲线治疗 | （0—800）ml/min
·3.6 | 超滤系统 |  | ≥（0-4000）ml/h，可调，精确度：±1%，密闭式双容量平衡腔超滤控制，能达到零超滤，可达零超滤
3.7 | 血泵 |  | （15-600）ml/min，精度±10%；血泵管路（2-10）mm可调
3.8 | 肝素泵 |  | （0-10）ml/h ，精度±5%，有大剂量追加功能
·3.9 | 压力测试功能 |  | 具备，治疗过程中可进行周期性的压力测试
3.1 | 静脉压监测 |  | ≥（-50-400）mmHg，精度±10mmHg
3.11 | 动脉压监测 |  | ≥（-280-200）mmHg，精度±10mmHg
3.12 | 跨膜压监测 |  | （-50-500）mmHg 跨膜压自动跟踪报警功能
·3.13 | 密闭测试 |  | 连续性密闭性压力衡定测试功能，间隔时间小于20min，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全。
3.14 | 气泡检测器 |  | 超声波检测，灵敏度：大于5µL气泡无法通过
3.15 | 漏血检测器 |  | 光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量≤0.5ml/min（Hct=25％）
3.16 | 血压计组件 |  | 标配血压监测组件，对血压、心率变化进行实时监测记录，数据可在屏幕显示
3.17 | 在线充分性监测 |  | 标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值
3.18 | 液面调节 |  | 标配静脉壶液面调节调节功能
3.19 | 干粉组件 |  | 标配碳酸氢盐干粉组件
3.2 | 集中供液模块 |  | 标配CDS模块，可接入集中供液系统
3.21 | 细菌过滤器 |  | 标配单支内毒素过滤器
3.22 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.23 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台套）
4.1 | 软件 |  | 中文操作系统，可升级
4.2 | 硬件 |  | 主机、报警灯、盐水支架、血压计、细菌过滤器组件4个、B干粉支架
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后三个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。