## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多功能治疗床(三段) |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 22.4
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 治疗师或医生行手法治疗时用以支撑患者的身体，形成或保持治疗时所需的体位或可使患者在治疗师的指导下在床上做相应的运动训练。三段设计，分为头段、腰段、腿段三段，每段角度可调。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 床体段数 | 产品为两折三段床，段位分为头段、腰段、腿段三段
3.2 | 床面总规格 | ≥（长×宽）2000mm×600mm
3.3 | 床体角度可调 | (1) 头段调节角度：-25°～46°；误差±5% (2) 腰段调节角度：0°～20°；误差±5% (3) 腿段调节角度：0°～90°。误差±5%
3.4 | 床体调节方式 | 气弹簧与床旁按钮两种
*3.5 | 驱动方式 | 电动
3.6 | 床体升降高度可调 | 降低≤500mm 升高≥900mm 误差±10%
3.7 | 床体高度的升降方式 | 治疗师通过脚控连杆进行调节
3.8 | 床体最大承重 | ≥200kg
3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 床体1套，电源线1条
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。