## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2022年8月2日
设备名称 | 高原方舱医院部分系统改造 (某设施建设信息系统) |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2022-CYXX-Z09
总数量 （台/套） | 1套 | 预算单价 （万元） | 451.81 |  | 预算总金额（万元） | 451.81
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | *1.根据海拔4000米以上某地区方舱医院，传染病区和非传染病区使用实际分区要求，完善优化方舱医院医疗设备技术保障要素，开展布局各功能分区优化和技术保障模块加改装，满足高原方舱医院信息化、精细化、防疫化管理要求。 ●2.具有承担4000米以上同类项目建设经验，并能提供相关业绩。
2 | 资质认证 |  | *1.符合《中国人民共和国政府采购法》第22条要求； ●2.具有方舱医院相关的专利或者软件著作权。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 运行管控系统物联感知与运行监测软件升级 |  | *3.1.1升级需求数量：软件系统1项； ●3.1.2具有事件管理功能重要系统设备运行事件上报，通过网络设备进行聚合分析和物联感知，实现方舱医院温湿度、人员位置、电力及供氧设备的状态信息监控； 3.1.3具有远程信息监控功能，通过运行控制系统进行分类数据上报推送，实现手机端远程监控，数据回传间隔不能小于1分钟，具备数据断点续传功能； ●3.1.4具有数据回传管理和查看功能，数据保存周期不小于1年； 3.1.5具有权限管理功能，用户可以权限内的数据进行查看处理，不在权限的内容被禁止浏览； 3.1.6具有远程运行维护功能接口，实现针对方舱医院运行故障信息，提报给远程的管理和运维人员。
3.2 | 医疗单元温度感知与控制模块功能改造升级 |  | 1.医疗检验单元温度感知与控制模块功能，可以实现4个模块，室外温度0℃～20℃时，室内温度能达到≥20℃，所需时间≤10分钟；室外温度-20℃～0℃时，室内温度能达到≥20℃，所需时间≤20分钟；室外温度-35℃～-20℃时，室内温度能达到≥20℃，所需时间≤30分钟，模拟量控制方式。 2.病床单元位置、清洁单元位置模块温度感知与控制模块功能，可以实现27个模块，室外温度0℃～20℃时，室内温度能达到≥20℃，所需时间≤10分钟；室外温度-20℃～0℃时，室内温度能达到≥20℃，所需时间≤20分钟；室外温度-35℃～-20℃时，室内温度能达到≥20℃，所需时间≤30分钟，配件2套，模拟量控制方式。
3.3 | 医疗单元负压控制终端装置改造 |  | 终端装置改造实现≥10个,负压模块压力控制梯度达到≥-5pa,12件配置要求： 1. 控制空气出量≥180m³/h； 2. 空气排出口离地高度≤10cm； 3. 箱体无缝满焊，确保良好的气密性； 4. 面板采用方便拆卸的结构。
3.4 | 诊疗单元模块空气转换功能增设 |  | 该单元模块可以实现≥20个，模块要求：配件23套 1. 类型： 窗式，排吸两用； 2. 功率： 排气≥18W，吸气≥15W； 3. 换气量：排气≥480m³/h，吸气≥330m³/h； 4. 适合高海拔环境使用，并配备安装工具、型材、辅材。
3.5 | 医疗单元模块温度控制主机改造 |  | 1. 温度控制主机冷凝装置管46套： （1）镀锌钢管公称直径DN25mm， 壁厚0.3cm； （2）生产执行标准：GB/T3091-2008； （3）管材与管件丝扣连接； （4）镀锌层需均匀，附着力强，耐腐蚀，结构紧密。 2. 外套橡塑套管公称直径DN25mm，壁厚15mm，物理性能：表观密度95kg/m³， 燃烧性能：B1级。
3.6 | 医疗单元模块温度与控制装置电加热升级改造 |  | *3.6.1根据实际尺寸要求定制电加热装置，满足医疗单元模块热源温度控制要求，总计3套，包括医疗检验单元1套、病床单元1套 ，清洁单元1套。 ●3.6.2医疗检验单元： （1）发热功率：≥ 80kW； （2）电加热器 ≥3.4kW/根； （3）安装尺寸：940mm×940mm×40mm误差≤±10mm； ●3.6.3病床和清洁单元： （1）发热功率：≥ 120kW； （2）电加热器 ≥3.6kW/根； （3）安装尺寸：1460mm×1070mm×40mm误差≤±10mm。
3.7 | 医疗技术保障电路优化 |  | （1）断路元件，相间隔板，断路器48-60V/AC； （2）带电操，相间隔板，断路器48-60V/AC； （3）电缆通路元件； （4）电处理单元，AC220V-DC24V； （5）区域电处理模块； （6）光电转换模块； （7）小型可插拔光纤模块； （8）状态量检测模块。
3.8 | 氧气管路系统改造优化 |  | 1.0屏蔽电缆100m、电缆70mm2型600m、保温材料50m²、低温耐寒无卤电缆100m、其他辅材等材料
*4 | 配置需求 |  | 软件系统升级1项，医疗检验单元温度感知与控制模块功能4个，病床单元位置，清洁单元位置模块温度感知与控制模块功能27个，终端装置改造10个、模块诊疗单元模块空气转换功能增设配件23套，温度控制主机冷凝装置管46套，医疗单元模块热源温度控制模块3套，医疗技术保障电路配件1套，氧气管路系统配件1套。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | 质量保修：交付后，承诺一年内免费质量保修，包括提供更换零配件和远程技术指导服务；
5.2 | 零配件保证供应时长 |  | 供应商确保备件供应能力，对所需备件有全新、合法、合格来源证明，可通过正常物流条件按用户要求足量配送到高原部署场地。
5.3 | 维修响应时间 |  | 日常技术支持：可提供高原某地区全年365天7×24小时热线电话、远程网络、现场等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。正常情况下：维修到达现场时间≤5个工作日。
*5.4 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供计算方法及价格。
●5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护，包括提供更换零配件和远程技术指导服务。
●5.6 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）；供应商提供专业工具、仪器，确保维修、升级工作能安全顺利完成；各类文档必须符合国家相关标准规范；供应商中标后，不得将项目进行分包。
●5.7 | 培训 |  | 供应商必须承诺在项目运行前，向医院相关业务科室提供培训：每人的培训时长不低于2日；供应商必须对所有产品的全部免费培训，培训包括技术人员培训、业务系统培训。培训并保留过程文档记录，以便系统使用者学习查看。
5.8 | 交货期 |  | 现场改造工期：签订合同后3月内完成项目改造及系统优化升级（特殊情况下：双方协商工期）；
6 | 验收与考核办法 |  | 1．服务供应商按进度向甲方提报服务情况，邀请甲方参阶段例会，并根据项目验收需要对重要项进行第三方测评或采信设备及系统出厂测试报告，解决改造工作范围内各项问题，确保整改、升级、优化安全按方案要求顺利完成； 2．具备验收条件后，甲方组织专家进行现场测试、评审与功能验收；
7 | 付款方式 |  | 首付款10%，验收通过后15个工作日内付款85%，验收合格满1年后，支付尾款（尾款不得超过合同金额的5%）。
备注： 1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“●”号的技术指标为重要指标。 3.所有商务要求均为实质性响应条款，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 4..加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于资质证书、业绩案例、响应承诺，以及产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。