## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 荧光显微镜及成像系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 根据标本发出的染色色素特有的荧光，观察不同细胞、组织的彩色图案，用于观察、区分不同类型的抗核抗体、抗中性粒细胞抗体、双链DNA 、组织／器官特异性自身抗体免疫荧光模型，以及病原体抗体荧光模型。通过选配安装摄像系统用来拍照或摄像，辅助判读核型，建立图文工作站
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 荧光激发光源
·3.1.1 | 光源输出 | LED光源
·3.1.2 | 衰减性 | ≥5万小时
·3.1.3 | 激发光波长 | 460nm-490nm，适用FITC标记需要
3.1.4 | 光源启动后响应时间（达到100%预设强度） | 即开即用
3.2 | 透射光源灯
·3.2.1 | 光源亮度电压调节 | 1.5v 到 6v 间可连续调节
·3.2.2 | 灯类型 | 卤钨灯（HAL）或卤素灯
3.2.3 | 平均使用时长 | ≥900小时
3.3 | 光学系统
3.3.1 | 无限远反差与色差校正 | 具备
*3.3.2 | 物镜转换器 | ≥4档，可同时装载≥4个物镜
3.3.3 | 平场消色差物镜 | 10X、20X、40X、100X
3.3.4 | 目镜（2个）
*3.3.4.1 | 放大倍数 | 10倍，可调焦
3.3.4.2 | 最大视场数 | ≥20°
3.3.4.3 | 瞳孔间距 | 48mm-75mm,可调
3.4 | 摄像系统
3.4.1 | 摄像系统 | 图像设备 1/2"彩色≥300万CMOS，分辨率 2048x 1536 有效像素，色深10bit，无需外接电源
3.4.2 | 白平衡 | 自动/手动 一键白平衡
3.5 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声
*4 | 配置需求 | 荧光显微镜及成像系统一套、工作站一套、专用软件一套及其它标配附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。