## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 立体定向放射治疗端到端测试模体 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 46
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于立体定向技术（SRS/SRT/SBRT）端对端的测试，可通过胶片，电离室进行剂量验证，满足非共面放疗模式。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA,FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 胶片功能 | 胶片插件，膜体可插入胶片
*3.2 | 电离室插件 | 膜体可插入电离室
3.3 | CT/MRI插件 | 膜体可进行CT/MRI影像融合
3.4 | 非共面 | MRI图像采集膜体
3.5 | 匀质间隔插件 | 进行CT-CBCT，CT-EPID图像融合
3.6 | 固定装置 | 可固定在治疗床上
3.7 | 材料 | 有机玻璃(PMMA)
3.8 | 报警及安全指标 | 异常指示和安全报警声、光指示
3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 一台主机，一个胶片插件，一个电离室插件，一个CT/MR影像融合插件，一个均匀间质插件。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。