## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式彩色超声诊断仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括心脏、腹部、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、经颅、经食道、经腔内等
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA、FDA、CE认证
3 | 主要规格及系统概述
3.1 | 成像及功能
3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像单元；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒成像；彩色能量多普勒成像：组织谐波成像；造影成像
3.1.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD
3.1.3 | 一键图像优化技术 | 能优化B模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像，单键自动调整彩色取样框角度、位置
3.1.4 | 支持组织多普勒成像 | 支持组织多普勒成像（TDI）
3.1.5 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能
•3.1.6 | 穿刺增强技术 | 实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影
3.1.8 | 血管内中膜自动测量 | 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出
3.2 | 测量和分析
3.2.1 | 一般测量 | 一般测量，距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等
•3.2.2 | 多普勒血流自动测量 | 自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析
•3.2.3 | 高帧频实时解剖M型 | 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动，对传统M型扫描进行角度矫正，提高测量准确性和效率，可用于二维，彩色血流及多普勒模式。
3.3 | 主机系统
•3.3.1 | 显示器 | ≥15英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调
3.3.2 | TGC分段 | ≥8段
•3.3.3 | LGC分段 | ≥2段 （实体键）
3.3.4 | 探头接口 | ≥3个（可通过台车扩展，不含挂置位）
*3.3.5 | 单晶探头支持数量 | ≥3 把
*3.3.6 | 取样容积 | 宽度 0.8-20mm
•3.3.7 | 系统动态范围 | ≥170dB
3.3.8 | 多普勒最小测量速度 | PWD: ≤1mm/s
3.3.9 | 物理通道数 | ≥128通道
3.3.10 | 动态图像存储 | 时间≥180秒
•3.3.11 | 电影回放 | 电影回放：灰阶图像回放≥500幅，同屏电影回放≥9画面，可调回放速度
•3.3.12 | 图像显示 | 同屏图像显示25画面
3.3.13 | 输出信号 | 标准视频接口、USB接口,装机后即可正常使用
3.3.14 | 整机重量 | ≤7KG
3.3.15 | 多媒体 | 内置DVD/CD刻录
•3.3.16 | 存储能力 | ≥500GB
•3.3.17 | 频谱多普勒测速 | 最大测量速度：PW，血流速度最大±6.0m/s；CW，血流速度最大±40m/s
•3.3.18 | 智能多普勒技术 | 自动调节声束角度，自动调整范围(-60°— 60°)
3.3.19 | 彩色显示速度 | 最低平均血流测量速度≤1mm/s
•3.3.20 | 二维最大成像深度 | ≥30cm
3.3.21 | 二维凸阵成像 | 凸阵，全视野，17cm深度，帧频>=10帧/秒
·3.3.22 | 相控阵成像 | 相控阵，85度，17cm深度，帧频>=15帧/秒
·3.3.24 | 组织多普勒帧频 | 75度，11cm深度，帧频>＝100帧/秒
*3.4 | 探头规格及要求
3.4.1 | 腹部探头 | 频率范围：1.0- 5.0 MHz
3.4.2 | 浅表探头 | 频率范围：5.0- 12.0 MHz
3.4.3 | 血管探头 | 频率范围：3.0- 12.0 MHz
3.4.5 | 心脏探头 | 频率范围：1- 5 MHz
*3.5 | 探头报价 | 提供机型可用的所有探头需列表并报价
3.6 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统
4.2 | 硬件 | 超声主机一台，腹部探头、浅表探头、血管探头各一把
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。