## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 颅内压监护仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 颅内压监护仪是用来连续测量人体颅内压(ICP)设备
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 调零功能 | 具备一键式调零按钮功能
3.2 | ICP显示 | 具备平均ICP数值、ICP波形的舒张压和收缩压、ICT数值
·3.3 | 颅内温度 | 具有颅内温度值记录和存储功能
3.4 | 探条植入时间显示 | 植入24小时后时间显示时间（天数）
·3.5 | 探头信号技术 | 压电技术
3.6 | 探条直径 | 脑实质、硬膜下探条直径≤1mm，脑室≤3mm
3.7 | 深度标记 | 脑室探条每隔1cm有深度标记线，脑实质、硬膜下探条每隔1cm有深度标记线
·3.8 | 调零记忆 | 具备调零记忆功能
3.9 | 颅内压精准度 | ±0.1mmHg
3.10 | 调零漂移 | 7天内零点漂移量为±1mmHg
3.11 | 温度稳定性 | 7天内温度漂移量为±0.05mmHg/oC
3.12 | 历史回顾 | 具备历史数据回顾功能
3.13 | 电池 | 断电监测≥7小时
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4 | 配置需求 | 设备主机1台，导管延长线1条，电源导线1条及附属配件
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 颅内压监护仪 |  | 设备项目编号： | 数量：2台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 颅内压探头套件 |  | 1200
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。