## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 70
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本需求与用途 | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气，适用于成人的无创通气需要
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 通气模式 | 具备持续气道正压模式、自主呼吸/时间控制自动切换模式、压力控制通气模式、双水平正压通气模式、智能化通气模式
3.2 | 通气参数设置要求
*3.2.1 | 潮气量 | （200－2000）ml
3.2.2 | 呼吸频率 | （4－60）次/分钟
3.2.3 | 吸气压力 | （4－40）cmH2O
3.2.4 | 呼气压力 | （4－25）cmH2O
·3.2.5 | 最大峰值流量 | ≥240 升/分钟
*3.2.6 | 吸入氧气浓度 | （21-100）%，1%连续调节，误差≤5%
·3.3 | 触发灵敏度 | 吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度自动控制
3.4 | 监测功能
3.4.1 | 监测参数 | 至少包括吸气峰压、漏气量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量等
3.4.2 | 显示曲线 | 可实时显示压力-时间曲线、容量-时间曲线或流量-时间曲线
3.5 | 报警要求 | 至少包括高低压力、低分钟通气量、高低呼吸频率、高低潮气量等报警
·3.6 | 显示屏 | ≥12英寸彩色显示屏
3.7 | 后备电池 | 断电后使用时间≥6h
·3.8 | 噪声 | ≤45dB（10cmH2O）
·3.9 | 实时漏气量监测 | 具备
*4 | 配置需求（单台套） | 呼吸机1台、专用台车1个、分体式加温湿化器2个、管路≥100套、口鼻面罩≥5套、金属管路支架1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥6年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。