## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 100
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 主要规格及系统概述
3.1 | 成像功能
3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像
3.1.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD
3.1.3 | 智能一键图像优化技术 | 可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像
3.1.4 | 声束聚焦 | 发射及接收全程连续聚焦
3.1.5 | 组织谐波成像技术 | 组织谐波成像技术≥3种，满足不同部位的检查需求
3.1.6 | 支持组织多普勒成像 | 支持彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图等多种模式
3.1.7 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能
3.1.8 | 超宽视野成像扫描技术 | 支持测量功能,电影回放功能，线阵、凸阵、容积探头，具备结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用
·3.1.9 | 术者模式 | 液晶触摸屏可与显示器同步显示超声图像
3.1.10 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.2 | 测量和分析
3.2.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式
3.2.2 | 产科测量 | 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等
3.2.3 | 多普勒血流测量与分析 | 具备多普勒血流测量与分析
3.2.4 | 解剖M型 | 可360度任意旋转M型取样线角度进行测量
3.2.5 | 血管内中膜自动测量 | 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，测量结果框内有质控指标显示
3.3 | 主机系统
·3.3.1 | 显示器 | ≥21.5英寸，高分辨率彩色液晶显示器
·3.3.2 | 操作液晶触摸屏 | ≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度
3.3.3 | 物理通道数 | ≥128通道
3.3.4 | 存储能力 | 本机硬盘≥500GB
3.3.5 | 输出接口 | 高清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口
3.3.6 | 探头接口 | ≥4个（全激活且相互通用）
3.3.7 | TGC分段 | ≥8段
·3.3.8 | LGC分段 | ≥8段
·3.3.9 | 系统动态范围 | ≥280dB
3.3.10 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调
3.3.11 | 二维最大成像深度 | ≥40cm
·3.3.12 | 线阵探头最大扫描宽度 | ≥50mm
3.3.13 | 彩色显示速度 | 最低平均血流测量速度≤5mm/s
·3.3.14 | 频谱多普勒取样容积 | 宽度，0.5mm–20mm
·3.3.15 | 频谱多普勒最小测量速度 | PWD: ≤0.25mm/s
3.3.16 | 凸阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥47帧/秒
3.3.17 | 相控阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥58帧/秒
3.3.18 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥600秒
3.3.19 | 电影回放 | 电影回放重现单元2200帧
3.4 | 探头规格及要求
3.4.1 | 凸阵探头 | 频率范围：2.0- 6.0 MHz
3.4.2 | 线阵探头 | 频率范围：4.0- 12.0 MHz
3.4.4 | 心脏探头 | 频率范围：2.0- 4.0 MHz
3.4.5 | 腔内探头 | 频率范围：4.0-9.0MHz
*3.5 | 探头报价 | 可提供机型可用的所有探头需列表并报价
3.6 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统
4.2 | 硬件 | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，腹部凸阵探头1支，线阵探头1支，心脏探头1支，腔内探头1支
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。