## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 根管预备机 |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于口腔科根管治疗，扩大、清理根管
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | CE认证或FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 程序 | 6个以上内置程序，支持用户自定义调节
3.2 | 扭矩 | 0.6-4.0Ncm
·3.3 | 转速 | 250-1000rpm
·3.4 | 预设数据 | 可预设≥5种主流锉品牌系统的数据。
3.5 | 功能需求 | 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。
·3.5.1 | 校准功能 | 具备内置自动校准功能。
3.6 | 操作系统 | 可免费更新升级操作系统。
·3.7 | 齿轮比例 | 6：1
·3.8 | 工作时间 | 可连续旋转≥2小时
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4 | 配置需求 | 主机1套，机头1个，测量线、锉夹、唇挂钩一套，充电器1套
·4.1 |  | 除面板开关控制外，可提供脚踏开关控制。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。