## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2021年10月8日
设备名称 | 医用监视器（原手术室配套设备） |  | 总数量（台/套） | 12 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在手术中显示医用图像
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 尺寸（对角线mm） | ≥684 mm（26.93 英寸）
*2.2 | 有效画面尺寸 | ≥596.2 x 335.3，684.0 mm（宽/高，直径）
2.3 | 像素间距 | 0.15525 x 0.15525 mm
*2.4 | 分辨率（水平×垂直） | ≥H 3,840 ，V 2,160
·2.5 | 有效像素 | ≥99.99%
·2.6 | 亮度（面板规格） | ≥800 cd/m2
·2.7 | 对比度 | ≥1000:1
·2.8 | 色彩 | ≥10.7 亿色
2.9 | 视角 | 不小于89°/89°/89°/89°（上/下/左/右，对比度 >10:1）
·2.10 | 伽玛值 | 1.8、2.0、2.2、2.4、2.6、DICOM、HLG
2.11 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（厂家自报）
3 | 配置需求 | 医用监视器主机及附件
*4 | 售后条款
4.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
4.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
4.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
4.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
4.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
4.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。