## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 术野摄像机（原手术室配套设备） |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 手术室高亮无影灯条件下拍摄高清视频画面,并输出高清视频信号。
2.1 | 摄像头
*2.1.1 | 传感器 | 单片，不小于1英寸CMOS传感器
*2.1.2 | 有效像素 | ≥3840（水平）*2160（垂直）
*2.1.3 | 水平分辨率 | ≥1800电视线
*2.1.4 | 镜头 | 超薄非球面透镜
*2.1.5 | 变焦比率 | ≥20倍无损变焦（光学变焦至少12倍）
*2.2 | 输出要求 | 可同时通过 HDMI 和 3G-SDI 输出：能同时通过 HDMI 输出 4K 视频，并通过 3G-SDI 输出全高清视频。
·2.3 | ND滤镜和自动曝光模式 | 具备
3 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（厂家自报）
4 | 配置需求 | 术野摄像机1套
*5 | 售后条款
5.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。