- 技术要求

| 设备名称 | 颅内血管彩超 |  | 项目编号（或预算编号） |  | 2021-JQ06-W3029(03) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 30 | 预算总金额 （万元） | 30 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 采购参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | TCD机型，支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能,为神经内科颅脑血管提供客观可靠的诊断方案 |  |  |  |
| 2 | 资质认证 |  | CFDA，CE或FDA认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 双通道多普勒 |  | 双通道全数字超声经颅多普勒系统（TCD）； |  |  |  |
| 3.2 | 主机一体化 |  | 品牌一体机，内存≥2G，硬盘≥500G，USB接口≥3，COM接口≥1，LAN接口≥1，MONITOR接口1个； 液晶显示器，可外接显示器。 |  |  |  |
| 3.3 | 配备无线遥控器： |  | 可远距离无线操控，同时具有自定义按键功能； |  |  |  |
| 3.4 | 支持探头类型: |  | 1MHz、2MHz、4MHz、8MHz; |  |  |  |
| 3.5 | 2M探头 |  | 2M探头1个，监护探头2M探头2个 |  |  |  |
| 3.6 | 4M探头 |  | 4M探头1个 |  |  |  |
| 3.7 | 头架 |  | 监护头架1个 |  |  |  |
| 3.8 | 软件 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 检测技术 |  | 具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例）； |  |  |  |
| 3.10 | 分析诊断： |  | 自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径； |  |  |  |
| 3.11 | 侧支循环： |  | 辅助引导操作者开展侧支循环评估，辅助引导的侧支循环通路≥18条； |  |  |  |
| 3.12 | 中文界面 |  | 具备 |  |  |  |
| 3.13 | M模 |  | 8000channels， |  |  |  |
| 3.14 | 探头穿透深度范围 |  | 最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm。 |  |  |  |
| 3.15 | 脉冲波（PW）模式探头最大测量血流速度范围 |  | 当超声工作频率为1.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—1000cm/s； 当超声工作频率为1.6MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—625cm/s； 当超声工作频率为2.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s—500cm/s； |  |  |  |
| 3.16 | 功率范围: |  | 0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-180mw之间。 |  |  |  |
| 3.17 | 变频功能 |  | 变频及能量控制功能。 |  |  |  |
| 3.18 | 多普勒增益调节范围 |  | 1～60dB可调； |  |  |  |
| 3.19 | 动态范围 |  | 1-40 dB； |  |  |  |
| 3.20 | 血流频谱参数自动/手动计算和储存 |  | Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）； |  |  |  |
| 3.21 | 血流频谱参数 |  | 手动测量可选择点测量和线测量两种模式。 |  |  |  |
| 3.22 | 血流频谱动态回放过程有进度条选择功能 |  | 过程可实时冻结手动测量，参数可保存。 |  |  |  |
| 3.23 | 双通道八深度血流频谱、M模、实时检测窗口显示 |  | 常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置 |  |  |  |
| 3.24 | 多深度动态M波功能 |  | 可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； |  |  |  |
| 3.25 | 多普勒角度补偿功能 |  | 0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速。 |  |  |  |
| 3.26 | Lindegaard 指数 |  | 计算Lindegaard 指数 |  |  |  |
| 3.27 | 用户自定义检测血管流程菜单 |  | 支持自定义检测血管参数，自定义检测流程 |  |  |  |
| 3.28 | 微栓子监测 |  | 具备 |  |  |  |
| 3.29 | 栓子自动统计 |  | 栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； |  |  |  |
| 3.30 | 栓子统计直方图 |  | 具备栓子图、声谱图、统计直方图等； |  |  |  |
| 3.31 | 双通道双深度血流频谱、M模、栓子、血流动力参数监测趋势曲线同屏同步实时监测窗口 |  | 具备可存贮、回放。 |  |  |  |
| 3.32 | 参数自动报警功能： |  | 可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。 |  |  |  |
| 3.33 | 长程监护 |  | 全程多参数进行趋势监护，并进行事件持续时间描记 |  |  |  |
| 3.34 | 频谱图文编辑 |  | 频谱可进行图文编辑 |  |  |  |
| 3.35 | 病人数据库 |  | 病例数据库管理 |  |  |  |
| 3.36 | 报告可编辑 |  | 多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单 |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |  |  |  |
| 6 | 配置需求 |  | 1 工作站（含鼠标键盘） 1台 2 液晶显示器 1台 3 打印机 1台 4 双通道主机,4个探头接口 5 PW 2M探头1个，监护探头PW 2M探头2个 4MHz手持探头1个 6 符合上述产品技术和性能参数的软件一套 7 TCD仪专用台车 1台 |  |  |  |
| 7 | 配套医用试剂耗材 |  | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款 |  |  |  |
| 7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 否 |  |  |  |
| 7.2 | 封闭配套施加耗材品规 |  | 无一次性耗材 |  |  |  |
| 8 | 物联网支持功能 |  | 厂商须提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作 |  |  |  |
| 9 | 售后条款 |  | 建刻议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入 |  |  |  |
| 9.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 9.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 9.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 9.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |
| 9.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 9.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 9.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 9.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到采购文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需报价企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |