- 技术要求

| 设备名称 | 全自动荧光免疫分析仪 |  | 项目编号（或预算编号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 37 | 预算总金额 （万元） | 37 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 采购参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 用于体外定量或定性分析人体各项免疫指标 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 仪器及配套试剂均具备NMPA（CFDA）认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| ·3.1 | 测试项目 |  | 系统可检测项目≥60项，至少包括难辨梭菌毒素A＆B，难辨梭菌毒素A＆B项目 |  |  |  |
| *3.2 | 降钙素原 |  | 降钙素原项目直接报告结果上限≥50ng/mL，可以溯源到BRAHMS PCT |  |  |  |
| ·3.3 | 测试仓 |  | ≥5个独立测试仓位，各测试仓位可独立运行，任何一测试仓的故障不能影响其他测试仓的正常操作，不同测试仓位支持同时运行不同的项目。 |  |  |  |
| ·3.4 | 检测标本通量 |  | ≥30个样品检测位 |  |  |  |
| ·3.5 | 检测限 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 难辨梭菌毒素A＆B项目毒素A检测限 |  | ≥3ng/mL； |  |  |  |
| 3.5.2 | 毒素B检测限 |  | ≥1ng/mL |  |  |  |
| ·3.6 | 定标频率 |  | 急诊项目两次定标时间间隔≥25天； 普通项目两次定标时间间隔≥10天。 |  |  |  |
| 3.7 | 试剂包装 |  | 试剂条为单人单份，样本即来即做。 |  |  |  |
| 3.8 | 溯源性 |  | 每一检测试剂条均有独立效期，独立编号，可溯源。 |  |  |  |
| 3.9 | 数据通信 |  | 可与实验室HIS/LIS系统进行连接，便于标本信息处理。 |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |  |  |  |
| 6 | 配置需求 |  | 主机一台、工作站一台、扫描枪一个； 配套软件一套； 培训试剂一套 |  |  |  |
| 7 | 配套医用试剂耗材 |  | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款 |  |  |  |
| 7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 否 |  |  |  |
| 7.2 | 封闭配套施加耗材品规 |  | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规 |  |  |  |
| *8 | 售后条款 |  | 建议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入 |  |  |  |
| 8.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 8.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件 |
| 8.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |
| 8.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到采购文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需报价企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 全自动荧光免疫分析仪 |  |  | 数量：1台/套 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 难辩梭菌毒素测定 | 无 | 8460 |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。 |  |  |  |  |