# 二、技术要求

| 设备名称 | 脑电监测仪 |  | 项目编号（或预算编号） |  | 2021-JQ06-W1050(02) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 2 | 预算单价 （万元） | 45 | 预算总金额（万元） | 90 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 自动翻身可降低昏迷、不能移动、长期卧床患者压疮及肺部感染发生的风险,有助于ICU重症病患护理工作 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证和FDA或CE认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 信号放大器 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 通道数 |  | 同时采集≥40通道脑电信号，其中含9对双极生物电通道，可扩展8个直流通道 |  |  |  |
| 3.1.2 | 输入阻抗 |  | ≥130M |  |  |  |
| •3.1.3 | 共模抑制比 |  | ≥125dB |  |  |  |
| 3.1.4 | 数模转换 |  | ≥16 bits |  |  |  |
| 3.1.5 | 采样精度 |  | ＜0.153μV |  |  |  |
| •3.1.6 | 采样频率 |  | 每通道≥2000Hz |  |  |  |
| 3.2 | 摄像系统 |  | 具备数字视频摄像系统 |  |  |  |
| 3.3 | 软件系统功能 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 阻抗实时监测功能 |  | 可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统可自动标记并报警 |  |  |  |
| 3.3.2 | 断电自动恢复功能 |  | 系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录状态 |  |  |  |
| 3.3.3 | 特殊事件标记记录功能 |  | 可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记 |  |  |  |
| 3.3.4 | 生物电信号监测 |  | 心电、血氧、呼吸、胸压、腹压、脉搏、心率、肌电、眼电、腿动和鼾声等 |  |  |  |
| •3.3.5 | 脑功能监护趋势图 |  | ≥16种趋势图 |  |  |  |
| •3.3.6 | 频谱熵指数 |  | 范围0-100的数值 |  |  |  |
| 3.3.7 | 相对波段功率 |  | 显示各波段比例，区别不同波段差异，直观对比大脑双侧不对称 |  |  |  |
| 3.3.8 | 多导心电监护功能 |  | 具备9导心电监护功能，实现脑电和多导心电同步长程监测 |  |  |  |
| *4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机系统 |  | ≥1套 |  |  |  |
| 4.2 | 数字视频摄像系统套件 |  | ≥1套 |  |  |  |
| 4.3 | 监护专用台车 |  | ≥1台 |  |  |  |
| 4.4 | 脑电图盘状电极 |  | ≥2套 |  |  |  |
| *5 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 5.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 5.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |
| 5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 5.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 5.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 5.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |
| 5.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |