# 二、技术要求

| 设备名称 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  | 项目编号（或预算编号） |  | 2021-JQ06-W1050(03) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 2 | 预算单价 （万元） | 35 | 预算总金额（万元） | 70 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 适用于脑动脉狭窄和闭塞的判断，能反应血管功能性改变 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证和CE认证 |  |  |  |
| •2.1 | 资质认证 |  | 具备FDA认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 多普勒参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 血流速度检测范围 |  | ≥（2-1200）cm/s |  |  |  |
| 3.1.2 | 可调节过滤范围 |  | ≥（50-1000）Hz |  |  |  |
| 3.1.3 | 取样容积调节范围（脉冲波） |  | 1,2,4,8MHz:≥（1-20）mm，调节步长1mm 16MHz: ≥（0.1-5）mm，调节步长0.1mm |  |  |  |
| 3.1.4 | 穿透深度调节范围 |  | 1,2MHz:≥150mm; 4MHz: ≥85mm; 8MHz≥35mm; 16MHz: ≥5mm |  |  |  |
| •3.1.5 | 能量范围 |  | ≥720mW/cm2 |  |  |  |
| •3.2 | 血红细胞数量评估 |  | 具备血红细胞数量评估功能 |  |  |  |
| 3.3 | 探头能量限制功能 |  | 要求探头工作时能够自动限制发射功率，保护探头和患者 |  |  |  |
| 3.4 | 单通道八深度 |  | 单通道模式下，可同时显示至少八个不同深度的频谱 |  |  |  |
| 3.5 | 脑血流自动调节监护功能 |  | 可实现卧立位血流变化实验，通过对趋势波的监测判断患者的动脉调节反应性 |  |  |  |
| 3.6 | 栓子检测功能 |  | 双通道栓子检测软件，可用于栓子监测和发泡试验，同时具备栓子数量统计直方图 |  |  |  |
| *4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机系统 |  | ≥1套 |  |  |  |
| 4.2 | 台车 |  | ≥1台 |  |  |  |
| 4.3 | 手持探头 |  | ≥2个 |  |  |  |
| *5 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 5.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 5.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |
| 5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 5.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 5.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 5.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |
| 5.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |