# 二、技术要求

| 设备名称 | 电动翻身床垫 |  | 项目编号（或预算编号） |  | 2021-JQ06-W1050(04) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 6 | 预算单价 （万元） | 10 | 预算总金额（万元） | 60 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 自动翻身可降低昏迷、不能移动、长期卧床患者压疮及肺部感染发生的风险,有助于ICU重症病患护理工作 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证和CE认证 |  |  |  |
| •2.1 | 资质认证 |  | 具备FDA认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| •3.1 | 气泵流量 |  | 每分钟以≥10升的流量喷出空气，以支持床垫和人体重量 |  |  |  |
| •3.2 | 压力调整功能 |  | 压力范围≥（23-80mm）Hg,分10段调整。 |  |  |  |
| 3.3 | 波动交替时间 |  | 4段可选，10、15、20、25分钟进行一次充气泄气交替。 |  |  |  |
| •3.4 | 翻身角度设定 |  | ≥(10°-40°)，低、中、高3段角度选择，最大角度可达到40° |  |  |  |
| 3.5 | 翻身停留时间 |  | 4段可选，停留时间可依据患者需要而调整 |  |  |  |
| •3.6 | 微电脑电磁阀控制 |  | 6区控压、交替管2区、翻身管2区、头枕加护边管、微气孔出气 |  |  |  |
| 3.7 | 波动交替方式 |  | 具备，可选择交替时间、模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环 |  |  |  |
| •3.8 | 坐姿增压 |  | 在非翻身模式下，单/双数管同时进行充气、充气压力加（2-8）mmHg整床交替压力微提高 |  |  |  |
| 3.9 | 充气管路连接承重 |  | 充气管路的连接可承受≥20N的静拉力/10秒，主机和床垫之间管路连接可靠，在承受≥20N的静拉力，压时10秒后无脱落现象 |  |  |  |
| 3.10 | 护理功能 |  | 将床充至最硬且不交替的状态，方便护理人员执行各种护理动作、20分钟后自动恢复成交替模式 |  |  |  |
| 3.11 | 床垫尺寸 |  | （长*宽*高）≥200*90*12公分，最大载重≥180公斤 |  |  |  |
| •3.12 | 矩形管设计 |  | 具备矩形管设计，可以提供最大接触面积，减少表面压力，提供更稳定舒适的支撑 |  |  |  |
| 3.13 | 拉链式床罩 |  | 具备德国银离子弹性布，具有99%抗金黄葡萄球菌的功能可以降低交叉感染的风险、防霉抗菌、耐高温水洗90°，可完全拆卸和水洗。 |  |  |  |
| 3.14 | 功能锁 |  | 5分钟没有变更模式或者压力，面板会自动上锁。 |  |  |  |
| 3.15 | 报警提示 |  | 低压报警功能、维修报警功能、维修报警功能、断电报警功能 |  |  |  |
| 3.16 | 快速收纳 |  | 床垫内空气于≤5分钟内可被全部抽出 |  |  |  |
| *4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 床垫 |  | ≥1套 |  |  |  |
| 4.2 | 气泵及相关附件 |  | ≥1套 |  |  |  |
| *5 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 5.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 5.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |
| 5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 5.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 5.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 5.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |
| 5.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |