## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多导睡眠记录仪V5-45导联 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于成人及儿童监测睡眠中各项生理参数并给出完整的报告
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 导联数量 | 总导联数量≥45导，脑电≥6导，眼动≥2导，肌电≥2导，SpO2 、脉搏率、脉搏波，胸式呼吸、腹式呼吸、呼吸机压力、压力式气流、压力式鼾声、腿动≥2导，躯体活动、体位
3.2 | 头盒重量 | ≤100g
3.3 | 信号处理 | 采样精度≥12位，采样频率≥256
·3.4 | 屏幕 | 彩色触摸液晶显示屏
·3.5 | 供电 | 锂电池，续航时间≥30h
3.6 | 传输方式 | 无线传输
3.7 | 实时阻抗显示功能 | 具备
3.8 | 自动记录 | 具备定时开机、关机功能，可自动化记录睡眠
*3.9 | 软件分析 | 按照AASM睡眠标准的要求进行数据分析
3.10 | 睡眠期分析功能 | 具备
*3.11 | 数据阻抗显示功能 | 具备
·3.12 | 无创血压监测功能 | 具备
3.13 | 压力滴定 | 设备可连接任意品牌呼吸机进行压力滴定
·3.14 | 报告导出 | 患者报告可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS
3.15 | 数据导出 | 患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE
3.16 | 教学模式 | 软件具备教学模式，可对比不同分析人员的分析结果
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、电脑1台、打印机1台、头盒1个、睡眠诊断联合探头1个、血氧探头1个、胸部绑带1个、腹部绑带1个、充电器1套、鼻气流管10根、电极10根、导电膏1管、磨砂膏1管
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 R开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。