## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气垫翻身电动监护病床 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 180
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 多功能电动病床，具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。具有一键式座椅位和电动CPR。具有内置式体重秤和头部角度报警。脚端床体可以手动延长和缩短。
*2 | 资质认证 | 通过CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 长度 | (充分展开)≥2400mm，(充分缩进)≥2200mm
3.2 | 宽度 | (护栏直立)≥1000mm
3.3 | 高度 | 最高≥900mm，最低≤450mm
·3.4 | 角度 | 头部倾斜角度0～70度,膝部倾斜角度0～30度，足部下垂角度0～70度
3.5 | 床体倾斜角度 | 头低脚高位≥10度，头高脚低位≥10度
3.6 | 电动床体延长 | ≥200mm
*3.7 | 最大承重 | ≥250kg
3.8 | 背膝联动 | 具备
3.9 | 椅位 | 完全座椅位，腿部床体下降达到45度以上，床尾板可电动回缩为足部提供支撑
3.1 | 离床座椅位 | 腿部床体下降达到75度以上，拆除床尾板后，患者可从床尾端正面站立离床
·3.11 | 完成座椅位 | 一键式完成座椅位操作
*3.12 | 床板 | 足部床体可电动回缩，背部床板可透X光
3.13 | 床垫 | 防褥疮治疗气垫，填充物由不同密度泡沫海绵和气囊构成，足部床垫可随床体缩进及延长，厚度≥20cm
*3.14 | 床垫治疗功能 | 辅助翻身功能：两侧侧翻。 持续侧翻功能：侧翻时间、方向、侧翻的频率可预先设定。 背部叩击功能：叩击强度、频率、持续时间可调。 舒适休息模式：床垫内各气囊交替充放气使床垫波浪式运动。 小气候模式：床垫夹层有气体流动，可调节患者皮肤的湿度和体温。 最大充气模式：方便转移或者调整患者体位。 睡眠模式：启动后降低空气系统调整频率。 气垫内置式，气泵为非外挂式。 床垫具有X光片罩：胸段床垫两侧拉开拉链，可将X光片夹放置其中进行X光检查。
3.15 | 护栏 | 一键式释放四片式护栏,放下后可收于床底,可实现零间隙转移
3.16 | 操作控制 | 双侧护栏内外侧均具备内置式非线控操作面板，护栏内外侧医患内置式操作键分开。双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板。双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板。双侧尾端护栏外侧操作面板可向上翻起操作
·3.17 | 具备CPR功能 | 双侧机械CPR释放，CPR为脚踏杆设计，两个脚踏杆任意一个都可做CPR操作
3.18 | 升降脚踏板 | 双侧均具备脚踏板，可控制整体升降功能。操作时须先解锁，防止误操作
*3.19.1 | 体重秤及离床报警 | 内置式体重秤，体重秤设置位于特殊功能护栏操作面板，体重秤显示位于护栏面板上，最小误差≤±1kg，体重秤显示单位可以选择公斤和磅
*3.19.2 | 内置式离床报警器 | 设置离床报警后，患者离床可发出声音报警，离床报警器设置位于特殊功能护栏操作面板
3.2 | 头部角度报警 | 可按需选择低于30度或低于45度报警，头部角度报警设置位于特殊功能护栏操作面板，报警为声音报警
3.21 | 特殊功能护栏操作面板 | 内置于护栏外侧，控制面板操作为液晶触屏操作，控制面板显示为彩色液晶屏显示，操作界面可选中文，具有历史记录功能
3.22 | 脚轮 | 4个单面万向脚轮，中控刹车和直行装置，两个刹车踏板位于两侧尾端脚轮，一个位于床头端，两个解锁和导向踏板位于床体两侧中间，一个位于床头端。脚轮直径≥150mm。具备未刹车声音报警。
3.23 | 头尾板 | 头板单步拆卸功能且具有CPR背部垫板功能。尾板单步拆卸功能。
3.24 | 备用电池 | 备用电池
3.25 | 床架两侧具有夜灯功能 | 床架两侧具有夜灯功能
3.26 | 独立转运把手 | 独立转运把手
3.27 | 角度指示器 | 滚珠式角度指示器内置于四个护栏外侧，两侧护栏内置式操作屏可即时显示床头角度
3.28 | 引流袋支架 | 引流袋支架
3.29 | 外伸式输液架插孔 | 外伸式输液架插孔
3.3 | 原厂可伸缩输液架 | 原厂可伸缩输液架
3.31 | 床头两侧具有直立氧气瓶固定器 | 床头两侧具有直立氧气瓶固定器
3.32 | 床头两侧具有管线集合器 | 床头两侧具有管线集合器
·3.33 | 具备联网功能 | 与医院信息系统实现患者信息互传和实时显示，并可录入电子病历
3.34 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.35 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 电动床主体，床板、床垫、输液架
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。