## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1224 |  | 项目名称 | 婴儿培养箱 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 180.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保) |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1224 |  | 项目名称 | 婴儿培养箱 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 180.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于新生儿的抢救治疗和培育监护，有培养箱模式和保暖台模式 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 资质认证1 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 | 资质认证2 |  | ★ | FDA或CE认证 |  |  | 否 | 证书（原文及翻译件） |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 屏幕 |  |  | LCD彩色液晶显示屏，触摸操作模式，全中文操作界面。 |  |  | 否 |  |
| 3.2 | 工作模式 |  | ★ | 培养箱工作模式和保暖台工作模式，一键快速切换 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.3 | 转换错误报警功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 培养箱控温方式 |  |  | 箱温和肤温两种温度控制 |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 箱温控制范围 |  |  | ≥25.0℃～39.0℃ |  |  | 是 |  |
| 3.6 | 肤温控制范围 |  |  | ≥34.0℃～38.0℃ |  |  | 是 |  |
| 3.7 | 皮肤温度传感器精度 |  |  | ≤±0.3℃ |  |  | 是 |  |
| 3.8 | 床面温度均匀性 |  |  | ≤0.8℃ |  |  | 是 |  |
| 3.9 | 箱温和肤温显示温度范围 |  |  | ≥5℃～65℃ |  |  | 是 |  |
| 3.10 | 湿度控制范围 |  | ▲ | ≥30%RH～90%RH |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.11 | 氧浓度控制范围 |  |  | 20%～65%O2。 |  |  | 否 |  |
| 3.12 | 整机电动升降功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.13 | 婴儿床可360°双向旋转 |  | ★ | 具备内置一体化床体旋转功能，床垫托架可360度旋转 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.14 | 内置X光射线拍片盒 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.15 | 水箱 |  |  | 前置透明水箱，可徒手轻松拆卸 |  |  | 否 |  |
| 3.16 | 保暖台控温方式 |  |  | 预热，手控，肤温三种控制 |  |  | 否 |  |
| 3.17 | 远红外辐射加热器 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.18 | 加热器输出功率设置范围 |  |  | 输出比例在 0%至100%范围内进行调节，调节间隔10% |  |  | 否 |  |
| 3.19 | 评分计时功能 |  |  | 具备APGAR评分计时功能 |  |  | 否 |  |
| 3.20 | 数据储存曲线显示功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.21 | 电子秤 |  |  | 内置体重秤，精度≤±1% |  |  | 否 |  |
| 4 | 数量 |  | ★ | 10台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配置需求（单台/套） |  | ★ | 主机1台，皮肤温度传感器1根，托盘2个，输液架1个，传感器盒1个，电动升降机柜1个，升降箱蓬1个，照明灯1个，束线臂1个 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |