### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W1200 |  | 项目名称 | 口腔种植导航定位设备 | 最高限价（万元） | 300 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 医生预先通过医学影像进行种植手术方案设计，利用红外光学定位技术，对手术种植位点、角度及深度进行实时监测及实时引导，并由机械臂精准执行手术方案 |  |  | 否 | 说明书或彩页或生产厂家盖章的技术文件 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 机械臂移动范围(x，y，z) |  | ≥300mm×300mm×300mm |  |  | 否 |  |
| 4 | 机械臂定位误差 |  | ≤0.5mm |  |  | 否 |  |
| 5 | 力传感器类型 |  | 六维力传感器，实现空间六维力觉控制 |  |  | 否 |  |
| 6 | 力分辨率（x/y/z） |  | ≤0.2N |  |  | 否 |  |
| 7 | 力矩分辨率（x/y/z） |  | ≤0.1Nm |  |  | 否 |  |
| 8 | 力传感器采样频率 | ▲ | ≥3000Hz |  |  | 否 | 说明书或彩页或生产厂家盖章的技术文件 |
| 9 | 运动方式 |  | 支持手动运动和自动运动 |  |  | 否 |  |
| 10 | 末端负载 |  | ≥5kg |  |  | 否 |  |
| 11 | 臂展 |  | ≥900mm |  |  | 否 |  |
| 12 | 导航定位原理 | ★ | 采用红外光学追踪定位技术，利用定位仪中的摄像头捕捉反光标记反射回的红外光，实现对反光标记的定位 |  |  | 否 | 说明书或彩页或生产厂家盖章的技术文件 |
| 13 | 定位精度 | ▲ | ≤0.125mm，越小越优 |  |  | 是 | 说明书或彩页或生产厂家盖章的技术文件 |
| 14 | 导航定位工作范围 |  | ≥500mm×500mm×700mm |  |  | 否 |  |
| 15 | 实时追踪 |  | 术中可移动，实时监控种植位置，设备移动后无需重新标定 |  |  | 否 |  |
| 16 | 采样频率 | ▲ | ≥60Hz |  |  | 是 | 说明书或彩页或生产厂家盖章的技术文件 |
| 17 | 支持模式 |  | 支持单牙种植、多牙种植、无牙颌种植 |  |  | 否 |  |
| 18 | 互联共享平台 |  | 支持软件局域网互联，实现科室间信息互联共享 |  |  | 否 |  |
| 19 | 种植导板模块 |  | 支持种植导板规划设计 |  |  | 否 |  |
| 20 | 种植修复模块 |  | 支持术前个性化愈合基台的修复设计 |  |  | 否 |  |
| 21 | 手术规划 |  | 支持单牙、多牙、无牙颌和穿颧种植手术规划，植体规划、手术步骤规划 |  |  | 否 |  |
| 22 | 数据处理 |  | 支持数据stl导入导出，支持点对点、点云数据与AI软硬组织数据软硬组织配准， 支持基于CBCT数据进行颌骨数据、牙根、牙髓、上颌窦、神经管数据重建 |  |  | 否 |  |
| 23 | 牙冠设计 |  | 支持牙冠位置设计、形态设计 |  |  | 否 |  |
| 24 | 个性化设计 |  | 支持个性化手术配件设计，并导出设计模型 |  |  | 否 |  |
| 25 | 种植体品牌支持 |  | 支持≥10种临床常用品牌种植体进行植入规划，支持种植体数据的可视化显示 |  |  | 否 |  |
| 26 | 安全策略 |  | 支持设定植体安全范围，自动检测安全干涉 |  |  | 否 |  |
| 27 | 实时导航 |  | 实时显示导航信息，引导机械臂实时定位，实时显示下钻过程中在竖直方向和侧向的阻力 |  |  | 否 |  |
| 28 | 手动种植 |  | 支持手动种植 |  |  | 否 |  |
| 29 | 自动种植 | ▲ | 支持机械臂末端自主进出口腔内，机械臂可自动完成种植操作 |  |  | 否 | 说明书或彩页或生产厂家盖章的技术文件 |
| 30 | 影像融合 |  | 支持将术前、术后颌骨影像自动融合，支持将术后影像中种植体位置自动提取 |  |  | 否 |  |
| 31 | 术后评估 |  | 支持通过口扫数据进行术后精度评估；也支持通过CBCT数据进行术后精度评估 |  |  | 否 |  |
| 32 | 工作站 |  | I5或以上处理器，≥16G内存，≥1T硬盘，具备独立显卡 |  |  | 否 |  |
| 33 | 控制方式 | ▲ | 一体化集成控制，支持通过一个脚踏控制完成手术 |  |  | 否 | 说明书或彩页或生产厂家盖章的技术文件 |
| 34 | 配置要求 | ★ | 包含主机1套、配套附件≥2套、配套种植设计软件1套、专用标定辅助耗材300套、无牙颌工具盒2套、钻针工具盒2套、口内扫描仪1台、动力系统1套、3D打印机1套 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 35 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |