### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划编号 | 2024-JQ06-W3188 |  | 项目名称 | 脑立体定向仪 | 最高限价（万元） | 49 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于神经外科对颅内病变立体定向 |  |  | 否 | 彩页 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 靶点精度 |  | ≤1.0mm |  |  | 否 |  |
| 4 | 颅骨固定头钉 |  | 全钛钉，≥10种尺寸，适合各种大小的头颅 |  |  | 否 |  |
| 5 | 坐标 |  | 笛卡尔坐标系统设计，方框结构，可直接安装弧弓支撑耳环，基环的四条边均标有刻度，以使弧弓左右安装时均可直接设定 X、Y 值，坐标值不出现负值，以免混淆 |  |  | 否 |  |
| 6 | 可允许的靶点位置范围 |  | X 方向≥(50-150)mm Y 方向≥(30-170)mm Z 方向≥(55-145)mm |  |  | 否 |  |
| 7 | 立柱 |  | ≥8根 |  |  | 否 |  |
| 8 | 弧弓 |  | 弧弓上具备可滑动的携带装置，配合穿刺针、活检针、电极针等使用；携带装置上具备止动器，可调节深度，并有毫米单位刻度指示调节位置 |  |  | 否 |  |
| 9 | 可允许的手术入颅点探针活动范围 |  | 弓形架上的托板沿弧形架左右滑动≥ 10º ~ 170 º 弓形架沿柜架前后转动≥ 20º ~ 250 º |  |  | 否 |  |
| 10 | 影象定位系统 |  | 提供 CT/MR 通用图框、定位框架；做 CT 和 MR扫描时不用更换任何部件 |  |  | 否 |  |
| 11 | 立柱绝缘结构 | ▲ | 具备，防止高场MR可能对病人皮肤的烫伤 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 数据获取 |  | 支持 CT、MRI、X 光等设备，支持 DICOM 数据，视频数据，媒体数据，非标数据二次开发，具备图像浏览功能 |  |  | 否 |  |
| 13 | 定向仪支持 |  | 软件兼容浪腾、医科达脑立体定向仪 |  |  | 否 |  |
| 14 | 标记点 |  | 对标记点进行自动/手动确定，图像序列的配准和校正 |  |  | 否 |  |
| 15 | 可视靶点 |  | 能在患者图像上设定靶点，并绘制外科手术路径 |  |  | 否 |  |
| 16 | 相对靶点 |  | 支持根据已知点直接在 X、Y、Z 三个方向加减 |  |  | 否 |  |
| 17 | 功能靶点 |  | 后重建中矢面，在横断面或中失面确定 AC、PC，脑坐标与定向仪坐标转换 |  |  | 否 |  |
| 18 | 影像显示 |  | 手术路径在断层序列图像上的投影显示和三维模拟显示；各点的三个正交面重建和显示 |  |  | 否 |  |
| 19 | 手术路径 |  | 手术路径可增添、修改和删除、显示观察 |  |  | 否 |  |
| 20 | 测量 |  | 具有测量任意点位置坐标的功能、测量两点距离的功能、测量感兴趣区域的面积和体积的数值 |  |  | 否 |  |
| 21 | 配置要求 | ★ | 立体定向框架1套和立体定向手术计划软件（同品牌）1套 |  |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |