采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 项目名称 | 化学发光成像仪 | 最高限价（万元） | 28 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于凝胶和膜中蛋白质与DNA数字图像的检测与分析 | | | | *否* | 注册证或白皮书或彩页 |
| 2 | 镜头 | | ★ | ≤F0.95 | | | | *否* | 注册证或白皮书或彩页 |
| 3 | 像素 | | ★ | ≥830万 | | | | *否* | 注册证或白皮书或彩页 |
| 4 | CCD冷却时间 | |  | ≤5min | | | | *否* |  |
| 5 | 像素合并方式 | |  | 至少包含1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8 | | | | *否* |  |
| 6 | 图像捕获模式 | |  | 全自动（带预曝光功能）、手动、累加（Time series）及SNOW等4种模式 | | | | *否* |  |
| 7 | 图像保存格式 | | ▲ | 默认16bit tif，可将最佳显示效果自动另存为jpg图片 | | | | *否* | *注册证或白皮书或彩页* |
| 8 | 累加模式 | |  | 累加模式可连续拍照多张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker | | | | *否* |  |
| 9 | 图片校正 | | ▲ | ≥2种 | | | | *否* | *注册证或白皮书或彩页* |
| 10 | 一体机设计 | |  | 配备≥12.1英寸高分辨率内置触摸屏 | | | | *否* |  |
| 11 | 视场 | |  | ≥16×22cm | | | | *否* |  |
| 12 | 样品盘 | |  | 配备金属样品盘和白色防护板，可清洗 | | | | *否* |  |
| 13 | 配置要求 | | ★ | 主机1套 | | | | *否* | *注册证或白皮书* |
| 经济要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | *是* | *企业承诺* |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | |  | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余0%（不超过5%） | | | | *否* | *企业承诺* |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | *否* | *原厂授权（企业承诺）* |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 7 | 售后服务3  （质保） | | ★ | 提供不少于5人次、1天的工程师维修培训。 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 8 | 售后服务4  （响应时间） | |  | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | *否* | *企业承诺* |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | |
| 1 | 采购方式 | | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | | |
| 2 | 评审方法 | | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥11项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 注：  1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离； | | | | | | | | | |