### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、5个工作日的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 | 是否 | 备注（证明材料等其他要求） |
|  |  | 性质 |  |  | 量化 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气，适用于成人、儿童 |  | 否 | 注册证 使用手册 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | NMPA认证 | ★ | 具备 |  | 否 | 注册证 |
| 2.2 | FDA认证或CE认证 | ▲ | 具备 |  | 否 | 认证证书 |
| 3 | 吸气伺服机构 | ★ | 不接受涡轮机 |  | 否 | 白皮书 使用手册 彩页 |
| 4 | 通气模式 |  | 容量控制通气模式、压力控制通气模式、同步间歇指令通气模式、双水平气道正压通气模式、无创通气模式、持续气道正压模式、压力控制容量调节模式 |  | 否 |  |
| 5 | 潮气量 |  | (20～3000)ml，最大误差≤15% |  | 否 |  |
| 6 | 呼吸频率 |  | （4～100）次/分 |  | 否 | 白皮书 使用手册 彩页 |
| 7 | 氧浓度 |  | （21～100)%，最大误差≤5% |  | 否 |  |
| 8 | 最大吸气流速 |  | ≥180L/min |  | 否 |  |
| 9 | 高流量氧疗功能 | ▲ | (10～50)L/min |  | 否 | 白皮书 使用手册 彩页 |
| 10 | 数据传输功能 |  | 具备，病人趋势数据可USB导出 |  | 否 |  |
| 11 | 自动漏泄补偿功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 12 | 自动标定 |  | 压力传感器、流量传感器 |  | 否 |  |
| 13 | 监测功能 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 实时波形监测功能 |  | 压力－时间波形、流速－时间波形、容量－时间波形、辅助压监测、可显示趋势图 |  | 否 |  |
| 13.2 | 呼吸环 |  | 显示压力-容量环、流量-容量环 |  | 否 |  |
| 13.3 | CO2监测功能 | ★ | 具备 |  | 否 |  |
| 14 | 显示屏 |  | ≥15英寸彩色显示器 |  | 否 |  |
| 15 | 电池工作时间 |  | ≥30分钟 |  | 否 |  |
| 16 | 长效氧电池 | ★ | 顺磁氧传感器或超声氧传感器 |  | 否 |  |
| 17 | 呼出端流量传感器 | ★ | 采用非压差式流量传感器 |  | 否 |  |
| 18 | 触发灵敏度 | ▲ | （0.2～15）L/min |  | 否 |  |
| 19 | 报警及安全指标 |  | 气道压力报警、呼吸频率报警、分钟通气量报警、窒息报警 |  | 否 |  |
| 20 | 配置要求 | ★ | 主机 1台、重复呼吸管路 2套、湿化器 1套、专用台车 1套、模拟肺 1个、机器臂 1套、高压氧气管路 1套（德标）、高压空气管路 1套 （德标）、空气压缩机 1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |