## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3316 |  | 项目名称 | 心肺功能评估和心肺康复管理系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 40.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于95%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供使用培训和工程师原厂培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3316 |  | 项目名称 | 心肺功能评估和心肺康复管理系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 40.5 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 可对接运动心肺等评估设备的数据，提取制定科学的运动处方，并且可管理功率自行车并且执行运动处方，运动轨迹图形和数据（负荷，时间，速度）与心电监护图形和数据（心电，血氧）同屏显示。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 标准规范 |  | ▲ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 标准规范 |  | ▲ | 具备软著认证 |  |  | 否 | 软著认证 |
| 4 |  | 个人信息 |  |  | 用户的基本信息（包括身高、体重、年龄、电话等相关信息），主要功能包括新建、修改、查询、删除人员信息以及人员相关的评估量表管理； |  |  | 否 |  |
| 5 |  | 用户信息 |  |  | 具有患者危险程度分级、患者来源和患者病种分类，并且患者的危险程度分级在患者康复训练时在患者训练界面显示。 |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 量表评估 |  | ▲ | 涵盖心脏康复临床使用的多张量表，至少包含：目前诊断治疗调查表、冠心病危险因素调查表、危险程度分级评定、肌肉适能评定、柔韧性适能评定、平衡性适能评定、Barthel指数评定、工具性日常生活评定、焦虑抑郁量表、生活质量评估量表、匹兹堡睡眠质量评定、量表可根据临床使用情况进行增加或删减； |  |  | 否 | 技术白皮书 |
| 7 |  | 软件系统 |  | ▲ | 可无线对接市面上常见的运动心肺测试系统，六分钟步行试验测试系统，人体成分测试系统、无创心排等评估设备和肌力训练设备，读取患者的评估/训练报告。 |  |  | 否 | 技术白皮书 |
| 8 |  | 软件系统 |  |  | 同一个患者两次不同时间的运动心肺评估关键数据对比（最大氧耗量/AT摄氧量，最大瓦数/AT瓦数，最大MEST/AT MEST,PETCO2等数据），可形成柱状对比图，方便查看关键数据的上升和下降。 |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 软件系统 |  |  | 具有数据实时显示功能,可对训练过程中患者的训练负荷、训练时间、转速等训练数据在显示屏上实时同屏显示,使治疗师能够在训练过程中的任何时刻对患者训练情况进行快速评估； |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 软件系统 |  |  | 系统内置卡尔文靶心率公式，方便通过不同方式计算、设定运动处方； |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 软件系统 |  |  | 软件可为不同用户设定个性化运动处方，并且提供多种运动处方训练模板，包括：恒定功率控制模式、间歇负荷训练模式、恒定心率训练模式、间歇恒定心率、跑台训练模式、自定义模式等多种训练方案； |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 心肺功能评估 |  |  | 提供用户的心肺功能评估数据，包含用户运动心肺评估数据记录和新心肺报告生成； |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 运动心肺处方 |  |  | 运动心肺评估完后提供完整的运动心肺报告（从运动心肺设备采集得到）； |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 心电报告 |  |  | 可以单独查看用户心肺功能评估时的心电报告（从运动心肺设备采集得到）； |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 健康方案 |  |  | 为用户提供通过评估检测后的健康方案建议，包含运动处方、营养处方、睡眠处方、心理处方、药物处方五个方面； |  |  | 否 |  |
| 16 |  | 运动方案 |  |  | 软件自动给用户提供运动处方（可人工修改）； |  |  | 否 |  |
| 17 |  | 运动系统 |  |  | 可同时控制≥26台功率车，方便后期拓展； |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 语言 |  |  | 软件系统提供中文语言； |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 采集端功能 |  |  | 需提供防止信号干扰方案，保证心电信号稳定及功率车数据传输稳定； |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 训练过程 |  |  | 需保证心电、心率、血氧数据与训练轨迹同屏显示 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 训练过程 |  |  | 训练过程中可以实时调整运动模式、训练负荷、训练时间等训练参数，并且可在任意时间进行目标心率训练方案与恒定负荷训练方案的切换。在任何需要的时候，可以随时停止任何一项的训练，或者随时切换到恢复阶段 |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 训练数据 |  |  | 可对多次训练数据进行对比，呈现训练进展 |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 报警功能 |  |  | 可设置训练中的最大心率、血氧等监测参数，训练过程中，超出设定数值时，软件可报警提醒、进入恢复阶段或停止训练 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 数据回放 |  |  | 训练数据回放功能：训练后可随时同步查看运动过程中的心电、心率、血氧、负荷等生理参数和运动参数 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 存储 |  |  | 文档需存储所有训练数据,支持多种方式显示(PDF\Excle\word等)以及打印输出格式 |  |  | 否 |  |
| 26 |  | 连接 |  |  | 可无线对接市面上常见的有氧功率车、跑台、抗阻抗训练器等多种训练设备，可直接下达运动方案 |  |  | 否 |  |
| 27 |  | 系统功能 |  |  | 训练过程中有患者伯格运动感觉量表（RPE）询问和纪录，如果患者RPE大于16，患者的训练负荷会自动降低 |  |  | 否 |  |
| 28 |  | 系统功能 |  |  | 训练过程中有会有询问交流和沟通界面跳出，方便提醒操作者。 |  |  | 否 |  |
| 29 |  | 运动监护参数 |  | ▲ | 屏幕尺寸：≥1.46寸,屏幕分辨率：≥128x128 显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示。显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 30 |  | 运动监护参数 |  | ▲ | 智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置，支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态。支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 31 |  | 运动监护参数 |  | ▲ | 重量≤140g，标配挂带包，便于病人随身携带。 具自动关屏功能，在无操作时进入具低功耗模式。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 32 |  | 运动监护参数 |  | ▲ | 当识别到血氧探头接入时，设备自动显示血氧参数监测，无需手动设置。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 33 |  | ECG测量 |  |  | 支持3/5导心电监测 HR测量范围：成人：15bpm ～ 300bpm |  |  | 是 |  |
| 34 |  | 设备不良事件情况 |  |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  | 否 |  |
| 35 |  | 配置要求1 |  | ★ | 心肺康复管理系统1套 遥测心电脉氧监测1套 主机工作站1套 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 36 |  | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 无配套耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 37 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |