### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 经济要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  | 2024-JQ06-W1231 |  | 项目名称 | 婴儿辐射保暖台 | 最高限价 （万元）：60 | 数量：2台 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于产房、手术室及新生儿室的新生儿保暖、复苏急救和治疗 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 标准规范 |  | ▲ | 具备FDA认证 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 控制面板 |  |  | 集成化控制面板，全中文操作界面，彩色液晶显示屏≥6英寸 |  |  | 否 |  |
| 5 | 显示参数 |  |  | 包括婴儿皮肤温度数值、婴儿称重数值、婴儿血氧饱和度数值和波形及趋势图表 |  |  | 否 |  |
| 6 | 控制模式 |  |  | 人工控制模式和伺服控制模式 |  |  | 否 |  |
| 7 | 温控范围 |  | ▲ | （30－42）℃，温度探头精确度分辨率≤（± 0.1）℃ |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 肤温控制范围 |  | ▲ | 伺服模式肤温范围（34－37.5）℃，控制精度0.1℃增量 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 辐射加热器 |  | ▲ | 采用碳钢金属材料的远红外辐射加热器 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 辐射加热器输出功率范围 |  |  | 加热体部件功率≥360W，0－100%递增调节；可≥20档调节，调节间隔≤5% |  |  | 否 |  |
| 11 | 辐射能量 |  | ▲ | 无遮挡沙漏式热力分布，床面平均辐射能量≥27mw/cm2 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 预热模式 |  |  | 具备预热模式，预热时间≤3分钟 |  |  | 否 |  |
| 13 | 加热器类型 |  | ▲ | 半球面加热器，床面正上方无遮挡，治疗操作可无需旋转或移动加热器 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 评分计时器 |  |  | 具备新生儿专用Apger评分计时器功能，并提供声音提示 |  |  | 否 |  |
| 15 | 照明灯 |  |  | ≥2个照明灯，亮度可调，最高亮度≥1500lux |  |  | 否 |  |
| 16 | 聚光治疗灯 |  | ▲ | 具备聚光治疗灯，床面平均光照度≥2000lux，可旋转调节照射方向 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 床体 |  | ▲ | 具有一体化旋转床体，床垫托架可360度旋转，床体可双向连续倾斜控制 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 床体电动升降 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 19 | 暖床承重 |  | ▲ | ≥13kg |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 20 | 床面侧板 |  |  | 可拆卸 |  |  | 否 |  |
| 21 | X线托盘 |  | ▲ | 内置X线托盘，可直接进行X线拍片，拍片时无需旋转或移动辐射加热器 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 数据存储及趋势查看功能 |  |  | 存储内容包括：温度（婴儿肤温和设定温度）、加热功率、婴儿称重、血氧饱和度数据，具有图形趋势和列表趋势等 |  |  | 否 |  |
| 23 | 负压吸引器 |  |  | 配有内置一体化负压吸引器，抽吸压力在0-150mmHg，精确度在±5% |  |  | 否 |  |
| 24 | 空氧混合器 |  |  | 配有内置一体化空氧混合器，氧浓度调节范围：21%—100%，精确度±5% |  |  | 否 |  |
| 25 | 婴儿复苏器 |  | ▲ | 具备内置一体化婴儿T-组合复苏器，最大输入压力40psi—75psi，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围（-10～80）cmH2O（精确度±5%） |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 26 | 呼吸复苏系统PIP过压保护模块 |  |  | 具备，范围（0-30）cmH2O，最高过压保护45cmH2O（精确度5%），气体流量最大为15lpm |  |  | 否 |  |
| 27 | 血氧饱和度监测 |  |  | 具备内置一体化血氧饱和度监测功能，同时可提供婴儿脉率监测 |  |  | 否 |  |
| 28 | 电子秤 |  | ▲ | 测量范围满足（300-8000）克，精度±10g。并设置有“重新称重”和“上次体重”快捷按钮 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 29 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 30 | 配置要求(单台/套) |  | ★ | 婴儿辐射保暖台一套（含保暖台(带床体电动升降）1台，远红外加热器1个、床体1个、贮物抽屉1个、重复使用肤温探头1个、婴儿窒息复苏系统1套（包含空氧混合器、T组合复苏器、空氧混合器）、内置血氧饱和度监测功能1套，聚光治疗灯1个、体重秤1个） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |